
序言

歡迎使用TL-518在線測試儀，首先對追求PPM等級品質的電子業及資訊業電路板製造各位先進表示敬意，並恭喜您睿智選擇了TL-518這台品質穩定且功能超強悍的『在線測試儀』。
電子電路板上的電子元件，動輒數百至數千個，不管是手動或自動生產線，漏件、掉件、跳件、錯件、冷焊、錯位或零件不良，可以說絕對難以避免。

上述不良狀態，若依賴人工目視檢查，既費時且不可靠，若以『功能測試』 ( Functional Test )來驗證產品品質，仍有其測試技術的盲點，所以無法完全掌握品質，也無法直接指示不良的零件個所，所以仍有賴訓練有素的技術人員來檢修，所以技術依存度非常高且成本不划算。

ICT的功能是針對電路板上每一個零件隔離並檢查其功能是否合乎規格以及開短路，精確指示出不良的零件及不良原因。因此在電路板插件焊接完成時，先執行ICT檢驗，可以及時解決漏件、錯件、冷焊、錯位元件或零件故障等生產問題，藉以提升電路板製造及品質能力。

為擴大對客戶的服務，本公司特推出一年免費服務保證，預期將成為測試儀器設備業界服務的新標準。

本公司研發與市場行銷人員深切體認電子業界的需求，精心推出品質穩定且功能先進的『TL-518在線測試機』，期望能有效的解決電子業界有關電路板的測試問題，其特性及功能說明如下：

	· 配備EC Jet技術
	· 人性化Windows介面，操作簡單、上手容易

	· 配備TA Jet技術(TL-518配備)
	· 強大的板示功能(Board View)

	· 新思維CMOS+RELAY開關卡設計
	· ATPD快速自動產生測試程式

	· 真正的寬頻測試技術
	· 完善統計分析管理機能，有效監控生產品質

	· 五線式測試技術，最高可測四端元件
	· SFIS現場管理軟體連線資訊系統


本操作手冊內容將分為三大部分：

I. 系統安裝

II. 基本操作設定
III. 測試程式編輯
[image: image1.wmf]
此手冊為TL-518系列(TL-518FA與TL-518FR TL-518FE)共用!

熟讀並妥善用運本操作手冊，它將可以為您解決大部分使用及操作上的問題，使您的工作能更能得心應手。

目錄
1壹、 系統安裝


1一、 系統架構


21-1
測量板 ( Measurement Card )


21-2
壓床控制板 ( Fixture Control Card )


21-3
開關板 ( Switch Card )


31-4
TA Jet


31-5
電容極性測試 ( EC Jet )


31-6
母板 ( Mother Board )


31-7
電源板 ( Power Board )


31-8
電腦主機


41-9
軟體


51-10
機構


61-11
規格 ( Specifications )


61.11.1    系統規格


71.11.2    壓床規格


8二、 系統安裝與操作程式


82-1
主機箱安裝


102-2
治具與測試台安裝


102-3
系統程式執行


102-4
壓床調整


112-5
壓床操作


12三、 系統檔案的說明


123-1    安裝系統軟體


123.1.1  電腦配備基本需求


123.1.2  軟體安裝程序


123-2    ICT子目錄檔案說明


13四、 治具規格


134-1   基座載板規格


144-2   天板規格


15五、 機器維護、注意事項與故障排除


155-1    平時維謢


155-2    注意事項


165-3    故障排除


165.3.1  零件誤判


175.3.2  開/短路不良


185.3.3  印表機不良


195.3.4  顯示器無法顯示


205.3.5  壓床無法上下動作


215.3.6  測量卡找不到 ( Measurement card not found )


225.3.7  測量卡信號源不良 ( Src Fail )


235.3.8  測試不穩定


1貳、 基本操作設定


1一、 主畫面


11-1    主畫面說明


21-2    主畫面熱鍵說明


31-3    主畫面工具列說明


41-4    主畫面選單及下拉子選單說明：


41.4.1    檔案


5
開啟ICT舊檔( Ctrl+O )


6
另存新檔( Ctrl+A )


7
匯入板示資料


10
匯入他廠程式


111.4.2    編輯


131.4.3    檢視


141.4.4    學習


151.4.5    列印


161.4.6    統計


17
日報表


19
期報表


21
分佈圖表


23
針點統計


24
不良零件排行


26
可測率分析表


28
IC量測分佈圖表


301.4.7    診斷


30
硬件重置


31
I/O和量測卡


32
開關電路板


35
壓床按鍵設備


361.4.8    設定


36
登入( Ctrl+L )


37
使用者


38
系統組態


38
測試參數


39
連板編輯


41
測試針點


42二、 測試畫面


432-1    測試畫面工具列說明


442-2    測試畫面欄位說明


462-3    系統參數設定對話盒


462.3.1    壓床參數


472.3.2    週邊參數


482.3.3    統計參數


492.3.4    網路參數


512.3.5    監控.警示參數


522-4    待測板測試參數設定


522.4.1    待測板參數


532.4.2    O/S參數


542.4.3    TAJ設定


562.4.4    測試參數


582.4.5    列印參數


602.4.6    誤差參數


612-5    壓床按鍵測試


62三、 板示畫面


633-1    板示畫面工具列說明


643-2    板示畫面欄位說明


65四、 開短路 ( O/S ) 編輯畫面


654-1    O/S編輯對話盒


664.1.1    O/S編輯畫面工具列說明


664.1.2    O/S編輯畫面欄位說明


674.1.3    O/S編輯畫面操作說明


684-2    測試針點資料編輯畫面


684.2.1    測試針點資料畫面工具列說明


694.2.2    測試針點資料畫面欄位說明


71五、 自動學習與隔離


715-1    元件自動學習及自動隔離對話盒


72六、 元件編輯畫面


736-1    編輯畫面工具列說明


756-2    編輯畫面欄位說明


786-3    填入對話盒說明


796-4    元件隔離點對話盒 [ Alt + G ]


796.4.1    元件隔離點畫面區域說明


806.4.2    元件隔離點畫面工具列說明


806.4.3    隔離點特殊指令


816-5    並聯元件對話盒 [ Alt + P ]


816.5.1    並聯元件對話盒畫面欄位說明


826-6    測試資料統計圖說明


826.6.1    統計圖示介紹


836.6.2    測試資料統計圖欄位說明


84七、 IC編輯畫面


857-1    IC編輯畫面欄位說明


867-2    IC自動學習對話盒


867.2.1    IC自動學習對話盒工具列說明


877.2.2    IC自動學習對話盒欄位說明


1參、 測試程式編輯


1一、新測試程式編輯


11-1    新增電路板：


21-2    設定系統組態：


21-3    設定測試參數：


21.3.1  待測版參數


31.3.2  O/S 參數


41-4    元件編輯：


51-5    IC 編輯：


61-6    學習：


71-7    測試：


8二、測試程式製作流程


92-1    開路／短路測試程式製作流程﹔


102-2    傳統元件測試程式製作流程


112-3    TAJ測試程式製作流程


122-4    ECJ測試程式製作流程


13三、基本測試原理


133-1    隔離 ( Guarding )原理


143-2    電阻的測試原理


173-3    電容器的測試原理


193-4    電感器的測試原理


203-5    二極體的測試原理


223-6    電晶體的測量原理 ( 三端點 ) ( MODE TR )


233-7    光耦合晶體測試原理 ( MODE PHO )


243-8    短/斷路的測試原理 ( Open/Short Test )


253-9    跳線的測試原理 ( MODE JP )


253-10    並聯二極體測試技術 ( MODE DR )


263-11    FET測試原理


273-12    TA Jet 技術(TAJ)


283-13    EC Jet技術(ECJ)


283.13.1    極性測試原理


293.13.2    漏件測試原理


303-14    IC Clamping Diode的測試原理


31四、各種電子零件測試條件說明


314-1    零件量測規格


324-2    電阻量測


334-3    電感量測


344-4    電容量測


344-5    IC量測


354-6    ZEN量測


354-7    TR量測


36五、ICT無法測試元件


37六、程式DEBUG常用技巧


376-1     DEBUG作業的意義及目的


386-2     DEBUG作業的內容及項目


1附錄A：TL-518成品品保程序





1、 系統安裝

1、 系統架構

如下圖所示為本公司『TL-518在線測試儀』的系統架構圖，茲分別說明各單元的功能，敘述如下 ：

[image: image2.png]—  # K
B ER PR
— W@

AR

—  FARAR

— 81K





1-1 測量板 ( Measurement Card )

· 產生定電流源 ( Constant Current Sources )。

· 產生定電壓源 ( Constant Voltage Sources )。 

· 執行隔離 ( Guarding )。

· 短路/開路比較 ( Open/Short Comparing )及類比數位轉換。

· 執行電阻及電壓量測。

· 產生交流信號，頻率有50/60Hz、100Hz、1KHz、2KHz、5KHz、10KHz、100KHz、2MHz等八種。

· 接收AC信號，經放大及濾波後，量測AC電壓。

· 執行相位偵測 ( Phase Detecting )。
· 電晶體採用三端測試方式，光耦合體及繼電器(Relay)採用四端測試，可判斷反插情形。

· 提供5線式 ( 5 Wires )測試技術，傳統二線測試、較新的三線測試，只可較粗略量測，易造成量測的死角，本機器推出5線測試技術 ( 2 Wires 信號，2 Wires 測量表頭，1 Wire Guarding )，可快速、精確量測。
· 將處理後之DC信號送至I/O Card。

· 連接個人電腦之介面卡 (  I/O Card )。

1-2 壓床控制板 ( Fixture Control Card )

· 執行壓床動作。

· 控制ICT聲音。

1-3 開關板 ( Switch Card )

· 做為量測系統與針床之介面。

· 交/直流信號源之選擇與傳輸。

· 量測信號之選擇與傳輸。

· 針點之選擇。

1-4 TA Jet(TL-518FE含此功能)
· TA Jet (簡稱：TAJ)。
· 利用電場強度趨近100% 檢測BGA、IC插腳空焊的檢測技術。
· BGA空焊趨近100%測試。
· INTEL845(北橋)趨近100%測試。
· SCSI/PCI SMD connector趨近100%測試。
1-5 電容極性測試 ( EC Jet )

· Electrolytic Capacitor Polarity Discriminating Technology , EC Jet (簡稱：ECJ)。
· 全球首創電解電容極性鑑別與並聯電容漏件測試技術。

· 針對電解電容及固態防爆電解電容極性，可測率趨近100%
· 並聯電解電容漏件測試。
· 測試速度超快，50顆電解電容 < 2 秒。
1-6 母板 ( Mother Board )

· 做為量測系統、開關板及電源板之介面。

· TA TEST JET Sync. singal介面。

1-7 電源板 ( Power Board )

· 提供測量卡、開關板及壓床控制卡，含±15V、 ±8.5V、+5V及+12V等直流電源。

1-8 電腦主機
· 主機：P3以上版本皆可適用。

· 印表機：一般使用小型點矩陣印表機 ( Dot Matrix Printer )，如Star DP8340。

· I/O卡：做為量測系統與個人電腦間之傳輸介面。

1-9 軟體

提供下述之功能 ：

· 人性化Windows介面，操作簡單、上手容易。
· 可直接匯入其他ICT廠商測試程式轉換成我司ICT測試程式。
· 強大的網路功能，可連結SFIS(Shop-Floor Information System)現場管理軟體系統。
· 條碼功能。
· 即時監控測試良率功能。
· 監控測試治具品質功能。

· 檔案之讀取、開啟、儲存及建立等功能。

· 板視 (Board View) 功能。

· EDIT 功能，使用交錯視窗方便使用者編輯程式。

· ATPD自動測試程式除錯(Automatic Testing Program Debug) ，大幅度節省DUT測試程式製作時間。

· 統計報表及生產問題追蹤管理機能。

· 提供定時Auto Backup功能， 使資料的保存不致受斷電影響而流失 。 

· 連板功能，只須製作一塊板子的資料，即可自動產生多連板測試程式。

· 電路板待測零件特性參數的編輯。

· 執行電路板量測。

· 系統自我診斷及校正。

· 電路板之短路/開路狀態學習。

· 測試程式自動學習功能，大幅節省測試程式編輯時間與成本。

· Open/Short採雙判斷值，避免造成誤判及不穩定。

· 可設定測試中斷，等待使用者調整如VR電阻值後，再繼續執行下一個測試step。

1-10 機構

壓床及工作桌，說明如下：

· 壓床：使用氣壓為動力，帶動氣壓缸，壓板及壓條，將待測電路板均勻且緊密地與探針壓合。

· 工作桌：用以擺置整個卡夾(Card Cage)、電腦及電源供應器，並做為壓床的基座。

· 針床：針床的製作須依據待測電路板的GERBAL File圖檔或CAD檔，來設計安排探針的座標位置。

· 風扇：用於保持主機箱內之溫度不致過高。
1-11 規格 ( Specifications )

1.11.1    系統規格

	項   目
	分    類
	規    格

	電   源
	電壓
頻率
消耗功率
	AC100~240±10% (Full Range)

60Hz / 50Hz

250VA Max.

	環   境
	溫    度
濕    度
	5～40oC
20～80%

	重   量
	
	約180 Kg (包括壓床 )。

	點   數
	標    準

最    大
	320 點。

4096 點。

	電   腦
	
	P3 Computer或較高版本、VGA Monitor、Hard Disk。


1.11.2    壓床規格

	項    目
	分    類
	規    格

	氣 壓 缸
	直徑
	100mmD

	
	行程
	170mmL

	氣    閥
	
	一進二出，可中間閉鎖

	輸入氣壓
	
	2 ～ 5Kg/cm2

	壓    力
	
	350 Kg

	蜂巢板面積
	
	460mm×350mm×22 mm

	尺    寸
	
	560mmW×350mmD×990mmH

	重    量
	
	大約 100 Kg


系統安裝與操作程式

2-1 主機箱安裝  

2.1.1 將主機箱安置到定位，調整四個桌腳的高度，使機箱平穩安定。

2.1.2 將塑膠桌墊平鋪在桌上。

2.1.3 將壓床、電腦主機、監視器和印表機安裝到主機箱上。

2.1.4 將顯示器 ( monitor )的信號線、電源線、列表機 ( printer )的電源線、信號線、電腦主機電源線、鍵盤信號線、壓床控制線，逐一適當地接好，並接上空氣壓縮器和系統的主電源，如下圖所示：
[image: image3.png]REHMBAR Sl =
I EAR =E [ O =m@s
H i i

SEHIR

TR PR B 7% 4 2 5

BRRIZSIF

ERO
i)

HOKE
AR





[image: image207.wmf])

(

q

Sin

Z

X

m

C

=

[image: image208.wmf]I

V

q

q

q

-

=

[image: image209.wmf]I

m

V

m

I

V

Z

DUT

q

q

q

Ð

Ð

=

Ð

=

[image: image210.wmf]f

X

L

L

p

2

=



2.1.5 將電腦裡的 I / O Card、母板、量測板及開關板之間的接線如下圖所示：

[image: image4.png]e E

Vo

E 1%

ENFR

[BR PR &




2-2 治具與測試台安裝 

· 把治具置入測試臺上將針床固定孔對準壓臺螺絲孔。

· 將治具後的排線接頭以64pin的排線接到對應之主機箱的Switch Card

2-3 系統程式執行

此時可打開電源讓電腦自動執行Windows程式後，會自動執行TL-518.EXE的系統程式；出現輸入使用者名稱及密碼完成後，自動載入預先設定好的待測板測試程式。Monitor的螢幕上會出現主選單的畫面，如測試程式不對，可用『F:檔案』功能叫出正確的程式。

2-4 壓床調整

 ( 參考壓床機構圖 )

調整壓床的上升、下降速度調整螺絲，或上升、下降緩衝調整螺絲，來使壓板的升降順暢；必要時可旋轉調壓旋鈕調整氣壓壓力，使壓力表上的壓力指示在3～6Kg之範圍。

壓棒調整好後，當壓板壓到底時，治具上的載板離治具頂板應有1mm的間距，而且四個角落的間距應該相等，待測板須平整而不可變形，壓板壓到底時應該穩定而不會往左或往右橫移。 

2-5 壓床操作

( 壓床按鍵如下圖 )

· 壓床往下：按『藍』(UP/DOWN) ＋『綠』(START)按鈕，壓床往下，可執行待測板之測試。

· 壓床往上：按『藍』(UP/DOWN)按鈕，壓床往上，使壓板離開待測板。

· 列印報表：按『黃』(PRINT)按鈕，列印不良訊息。

· 重測： 按『藍』(UP/DOWN) ＋『黃』(RETEST)按鈕，壓床往下，可執行待測板之重測，可在測試參數裡設定是否記錄測試資料。

· 安全按鍵：按『紅』 ( SAFETY )按鈕，所有按鍵無法動作，壓床向上動作，將按鍵 ( SAFETY )按起即解除保護。

· PIN FIND： 按『F9』以測試棒接觸探針，可知道針點之編號。

· POWER指示燈：指示主機電源是否開啟。

· 紅外線保護：將紅外線遮斷壓床向上動作。(選項功能)

[image: image5.png]up/DowN

sarETY




系統檔案的說明

本機採用IBM PIII 或更高版本為主控制器，軟體系統則是在Windows 98SR2 下運作，大部份與 TL-518 有關的檔案，都存在硬碟機C盤裏的 ICT 子目錄裏，茲說明如下：

3-1    安裝系統軟體
3.1.1  電腦配備基本需求

· IBM PIII 或更高版本

· CPU PentiumIII 以上

· 32M DRAM 以上

3.1.2  軟體安裝程序

· 安裝作業系統：安裝win98SR2，請參閱win98安裝手冊。

· 安裝系統：第一片安裝磁片放入A磁碟機後鍵入Setup後，按指示再放入第二片安裝磁片即可。

例：A:\>Setup。
· 解除系統：[開始] > [程式集] > [Win518] > [Uninstall]
· 此電腦請勿當作其他用途使用，安裝其他軟體有可能影響正常操作，萬一感染病毒，測試資料有可能被破壞。

3-2    ICT子目錄檔案說明
治具規格

4-1   基座載板規格 

[image: image211.wmf]e

p

2

4

r

q

E

=


★ 標準尺寸依客戶待測板調整之。

	         規格

尺寸
	L1
	W1
	H1
	L2
	W2
	H2

	A
	380
	310
	100 m/m
	518
	290
	6

	B
	450
	330
	
	430
	310
	6


	單位 ( mm )
	P10M3-16
	P15M3-23
	S25下埋4mm

	H1
	98
	94
	102



4-2   天板規格 

SIZE ： 460mm ( L )*350mm ( W )*5mm ( T )

[image: image212.wmf])

(

q

Sin

Z

X

m

L

=


機器維護、注意事項與故障排除
5-1    平時維謢 

· 保持機臺乾淨，勿潮濕。

· 磁碟機須常清洗，請用清洗磁碟機專用之清洗片清洗，勿使用不合規格之磁片，或已毀壞之磁片，造成磁碟機磁頭的損傷。

· 要常常清除濾水杯中之髒水。

· 常用毛刷清除治具上的銅屑或錫渣。

· 使用外來磁碟時,請及時殺毒,避免因PC機中毒而造成資料丟失。

5-2    注意事項

· 電源系統與AC頻率是否設定正確。 ( AC頻率設定在Config選項中的System設定，初始值為50Hz )

· 測試程式與治具是否無誤。

· 治具排線是否依序接妥。

· 警告：如果有經過動態測試的基板，請務必於測試前先行放電，否則會嚴重損壞機器。

· 如果測量卡，開關卡有移動或更換過，須重置硬體一次。

· 壓棒是否壓力平均分部於待測板上，以免壓力不平均造成街接觸不良。

· 測試時探針是否下壓約2/3左右，探針下壓過度，會造成探針損壞，下壓不足，會造成接觸不良之顧慮。

5-3    故障排除  

當機器發生故障時，須依其現象分析可能之問題所在，並著手驗証之，來找出發生之原因，以謀求解決之方法，說明如下表：

5.3.1  零件誤判

[image: image6.png]FhrRY

S Act_Val,
Tolerance




5.3.2  開/短路不良

[image: image7.png]S e

2t - Layout FErs
EERE
g 2 | mamg
BLIL et

HEZOpenEs
HEShort®

HHA

a
SRS
W
R
Y
Judge R

ENER | miRst |




5.3.3  印表機不良

[image: image8.png]ENFRH
FBIEN

Fi12v =

W

=y

=k ES
wE
S

FAIL
ENTRER ENFR IS

PASS

ENFRH

28
IESSIEN




5.3.4  顯示器無法顯示

[image: image9.png]



5.3.5  壓床無法上下動作

[image: image10.png]£

BE
REBRE

B
—>  NRE

R
ERERER D EREEFE
% !
1/0 Card s}, 5 3
mrEss [—2e BN,





5.3.6  測量卡找不到 ( Measurement card not found )

[image: image11.png]EMBIR 2
REB+5V

BIR

BB R 5 "
Bame g —> AREHE

=
2

BIRRBA BA
(4A 3cm) H#IEAR




5.3.7  測量卡信號源不良 ( Src Fail )

[image: image12.png]BEEH &
BIRBIR

AR




5.3.8  測試不穩定

[image: image13.png]{EE—STEP
DEBUG

FAIL

ST B
BERA H#IEAR




2、 基本操作設定

1、 主畫面
1-1    主畫面說明
本機的系統軟體，採用選單驅動的架構，在『主選單』裡的功能指令，有時還有所屬的副選單，選擇功能指令時，只要鍵入” ALT ”+指令右側括弧中的字母(或是將滑鼠游標移到該指令上，然後按下即可)，下圖為主畫面，『主選單』位於畫面上方所示：

[image: image14.png]© £BL D D BEQ HHH
DEE - B2 B @bt ?

Z TL-518

RERR®E

FE LAl
IN CIRCUIT TESTER

{EBEAIEAES (1 -~ 320) ESW 231 mE&. 0 TE&. 0 | CAP UM





1-2    主畫面熱鍵說明

除了畫面上所提示的熱鍵之外，還有下列熱鍵幫助使用者操作程式：

F1

：功能說明

F2

：開啟零件編輯畫面

F3

：開啟IC編輯畫面


F5

：開啟測試畫面
F8

：開啟連板編輯設定畫面

F9

：找點，開啟開關卡對話盒

F10

：開啟板示畫面

F11

：開啟元件/板示畫面

F12

：系統組態設定

Ctrl+B
：測試參數設定

Ctrl+L
：開啟登入對話盒 

Ctrl+U
：開啟使用者設定對話盒

Ctrl+N
：建立新檔案
Ctrl+O
：開啟ICT舊檔

Ctrl+P
：列印畫面
Ctrl+S
：儲存檔案
1-3    主畫面工具列說明
[image: image15.png]



	[image: image16.png]



	建立新檔：
	建立新ICT測試檔(Ctrl+N)

	[image: image17.png]



	開啟舊檔：
	開啟舊ICT測試檔(Ctrl+O)

	[image: image18.png]



	儲存檔案：
	儲存ICT測試檔(Ctrl+S)

	[image: image19.png]



	列印：
	列印(Ctrl+P)

	[image: image20.png]



	O/S編輯：
	開啟開短路編輯畫面，請參考開短路編輯(F6)

	[image: image21.png]&




	元件編輯：
	開啟元件編輯畫面，請參考元件編輯(F2)

	[image: image22.png]



	編輯/板示：
	同時開啟板示和元件編輯畫面(F11)

	[image: image23.png]



	板示：
	開啟板示畫面，請參考板示畫面(F10)


	[image: image24.png]



	IC編輯：
	開啟IC編輯畫面，請參考IC編輯(F3)

	[image: image25.png]



	針點尋找：
	開啟開關卡對話盒，請參考開關卡測試說明(F9)

	[image: image26.png]



	測試：
	進入測試畫面，請參考測試畫面說明(F5)

	[image: image27.png]



	分佈圖：
	開啟統計圖下的分佈圖表，請參考分佈圖說明

	[image: image28.png]



	元件學習：
	元件自動學習、選隔離點。

學習功能是將測試步驟執行去尋找接近實際值的測試數值，為了達到接近實際值的目的，程式會自動找尋需要改變的延遲時間、測試模式、電源輸入模式、腳位、隔離點等……，完成大部份的元件編輯，可以大量減少Debug作業時間。請參考元件學習說明

	[image: image29.png]



	快速O/S：
	快速開路 / 短路學習，並將測試值列入開短路測試的測試標準。請參考O/S編輯說明

	[image: image30.png]



	關於：
	關於本公司及程式版本


1-4    主畫面選單及下拉子選單說明：

1.4.1    檔案

[image: image213.wmf]fXc

C

p

2

1

=


[image: image214.png]REWRRE
H1

W1

W2





· 新增電路板( Ctrl+N )：
建立一個新的電路板測試程式檔案。

· 開啟ICT舊檔( Ctrl+O )：
開啟已存在的電路板測試程式檔案。
※ 欲開啟如為5.20版以前之ICT測試檔，請先以轉換程式(xt2ict520.exe)轉成5.2版程式後再開啟。
· 儲存ICT檔案( Ctrl+S )：
儲存電路板測試程式檔案。
· 另存新檔：
將電路板測試程式檔案儲存為新的檔案名稱。
· 匯入板示資料：

治具廠商在使用Fabmaster製作治具時會產生五個檔案，分別是Format.asc、Nails.asc、Nets.asc、Parts.asc、Pins.asc，根據這五個檔案所提供的資料，板示功能可以將所有零件和針點都顯示出來，電路板外觀直接顯示在螢幕上。
· 匯入他廠程式：

將其他公司的資料轉換成符合系統格式的檔案，本系統目前版本提供5種不同廠牌程式之直接匯入轉換及2種廠牌間接匯入功能。

· 匯出他廠程式:(TL-518系列不含此功能)
開啟ICT舊檔( Ctrl+O )

選擇 [ 開啟ICT舊檔 ] 會開啟 [ 選擇電路板 ] 對話框，如下圖。選擇電路板對話框除了可以選擇電路板外，亦可以對不需要的電路板資料作刪除之動作。

[image: image31.png]ERITIERAE phmasaTbdipict

ERTER :  plmasiibdip BRERR 7
MBS AR | MRS | WOREEE L] |

MEQ | mEsEE|





欄位說明：

	目前工作路徑
	目前工作路徑。

	目前電路板
	目前電路板名稱。

	尋找電路板
	輸入欲尋找電路板名稱。

	測試電路板名稱
	測試電路板名稱。

	測試資料檔名稱
	電路板測試資料檔名稱。

	測試資料檔目錄
	電路板測試資料檔存放之目錄。

	說明
	該測試資料檔之說明文字。

	按鈕說明
	註解 / 修改
	加入針對此測試檔的說明文字，此處不得修改。

	
	刪除
	刪除選擇之檔案路徑。

	
	刪除含檔案
	刪除選擇之檔案路徑連帶檔案資料。

	
	開啟舊檔
	沒有所需的檔案路徑時，開啟文件夾尋找。


· 另存新檔

選擇 [儲存檔案] 或 [另存新檔] 即會開啟 [另存新檔] 對話框，如下圖。

[image: image32.png]([ Deme =)
BEE REE HRO SBEL FED #EHO IHO HEQ HEO

DEE - B2 B @bt ?

2x] )
# M DLWLSS

#oE g POV 3iEe)
ElEHﬂB aFhe:  [Somsenar o] & @ o [EE|

TDEMO

BRERW: PO l
Il FHEND:  [TL506 R (i) - ma | q

O IC. (*ict
i OE: et

EAENE [HH] BB ESW 231 mE&. 0 TE&. 0 | CAP UM

Z





欄位說明：

	電路板名稱
	目前電路板名稱。

電路板名稱需在 [ 設定  ] 下的 [ 測試參數 ] 之 [ 待測板參數 ] 下修改，在此處不得修改。

	新電路板目錄
	選擇或新增目前電路板欲存放的資料目錄

	儲存於…
	選擇欲儲存檔案之路徑

	檔案名稱
	欲儲存之測試檔檔案名稱

	存檔類型
	欲儲存之測試檔副檔名。本系統測試檔副檔名為 .ICT

可依需要存成DOS版ICT測試檔。

	註解
	加入針對此測試檔的說明文字。


※  注 意 : 
儲存檔案時，檔案的命名不得有空白。

· 匯入板示資料

現有Fabmaster / Codecam 兩種格式，副檔名均為.ASC 。如為Codecam格式時，其所提供之檔案，原為format.asc之檔案名稱不同(程式名稱.ASC)，需先將其更名為format.asc後才可匯入。
板示匯入5 個檔案可完整顯示，如無法完整取得，則至少有Pins.asc板示功能即可動作，顯示針點資料。
測試程式另存新檔時，不會將板示之5個ASC檔案存入新程式資料夾，如需顯示板示，可以匯入板示方式讀取，或利用[檔案管理員]將5個asc檔複製到新的程式資料夾內。
匯入由Fabmaster產生之五個檔案，程式導引依序如下：

匯入Format.asc，選到該檔案後按 [ 下一步 ]

[image: image33.png]ELIEH A Formatll B340
[813 REAF R Formatiie)

BERE -
A Formatii &
BfE ©  [CiPmgmm Fleshisys TeohmologesICTIO0ATY
14 © [Farmatos:

e | T-sws|  mE |





匯入Nails.asc，選到該檔案後按 [ 下一步 ]

[image: image34.png]G NEE
L3 REAGE RN
BERE -

2=E)|

| 58 |





匯入Nets.asc，選到該檔案後按 [ 下一步 ]

[image: image35.png]EER AN AR
[I3% REAEE RN ST
BERE -

2=E)|

| 58 |





匯入Parts.asc，選到該檔案後按 [ 下一步 ]

[image: image36.png]EER AP A IR
L% TR PartiE)
BERE -

2=E)|

|





匯入Pins.asc，選到該檔案後按 [ 完成 ]

[image: image37.png]SEERAPE AR
L8138 REAGERARinSIEED
BERE -

2=E)|





匯入板示資料後，即可按工具列之 [image: image38.png]


 或按 [ F10 ]，進入板示視窗。

· 匯入他廠程式

將其他公司的資料轉換成符合系統格式的檔案，本系統目前版本提供5種不同廠牌程式之直接匯入轉換及2種廠牌間接匯入功能。
· 德律TRI

· [image: image215.png]


捷智JET

· 岡野OKANO
· TESTCON

· TC 100

· 間接匯入

· 岡野OKANO
· TCO5 *.PRG
★  測試程式合併技巧(Merge)
以合併A, B檔案為例：可先開啟A檔，將欲合併的步驟複製(Copy)後，關閉A檔再開啟B檔，使用貼上(Paste)將原A檔欲複製的步驟插入游標所在位置後即完成合併。

1.4.2    編輯
[image: image216.png]



[image: image217.wmf] 

R

C 

 

 

R

L 

 


編輯功能係在 [元件編輯] 或 [IC編輯] 下所使用。

· 復原( Ctrl+Z )：回復上一動作。
· 恢復測量值( Ctrl+Alt+R )：恢復更改過的測量值。

只有先前已測試過的步驟，才能使用 [恢復測
量值] 的功能。
· 剪下( Crtl+X )：剪下資料。

· 複製( Ctrl+C )：複製資料。

· 貼上( Ctrl+V )：貼上資料。

剪下、複製、貼上使用技巧：

1. 在整行 (RAW) 選擇的情況下，可做 [ 剪下 ]、[ 複製 ] 及 [ 貼上 ] 的動作。

2. 在個別欄位的選擇上 ，僅有標準值(Std_VAL)、實際值(Act_VAL)及測量值(Meas_VAL)三個欄位可做 [ 剪下 ] 及 [ 複製 ] 的動作。

3. [ 貼上 ] 的動作僅可用於標準值(Std_VAL)、實際值(Act_VAL)欄位，測量值(Meas_VAL)欄位無法做 [ 貼上 ]。

· 填入資料( Ctrl+F )：同時變更同一項目圈選的多數欄位資料。
填入資料功能僅限同一欄位資料之填入，不能跨欄為之，資料一旦填入後即無法回復。

· 下一張表格( Ctrl+Tab )：可切換元件編輯、EC Jet、IC短路、TA Jet的頁面。

· 尋找( F3 )：於游標所在欄位的整行資料中，尋找符合輸入所要尋找的文字串。

每次尋找限於同一欄位內為之，按 [F3] 即開始尋找。

按 [CTRL+F3] 可將目前所選字串(反白部分)設為欲尋找之字串，並顯示於上方字串尋找方塊內。

· 尋找針號( F9 )：出現顯示尋找針點的欄位，會顯示探棒接觸的針腳。

· 隔離( Alt+G )：開啟隔離點對話盒。

· 並聯元件(Alt+P)：開啟並聯元件對話盒。
· 新增一行( Ctrl+F1 )：增加1個步驟。
· 新增排線(ALT+F1)：新增排線步驟。
· 刪除一行( Ctrl+Back )：刪除1個步驟。
· 刪略一行( F12 )：刪略(Mask)一個步驟。
· Mark-Line( Alt+L )：選取整個步驟列。
· 補償值( Alt+O )：補償由電路產生的電容、電阻值，減少影響測試的數值。
· 重複測試數( ALT+R )：對於測試值近臨界(Critical)的元件，在測試步驟中增加測試次數。
· 排序( Alt+F8 )：依選取的項目欄位由小到大排序。
· 重排步驟( Ctrl+F8 )：依測試步驟序號重新排列。

· 編輯畫面下的其它常用功能鍵

1. 學習(F2& Alt+A)：單步自動學習。
在編輯畫面下先將T+、T-放小至5或2,再按F2或Alt+A功能鍵,系統會自動對所在步驟進行隔離、變換模式、改變信號源以及加延遲時間等

2. 尋找不良元件(Ctrl+左或右): 在編輯畫面中尋找上或下一不良元件。
1.4.3    檢視

[image: image218.png]L(+90°)

R(0")

C(-90)




[image: image219.wmf]I

m

V

m

I

V

Z

DUT

q

q

q

Ð

Ð

=

Ð

=


· 離開視窗( F4 )：離開現行畫面視窗。

· 測試視窗( F5 )：測試畫面視窗，請參考測試視窗說明。

· 元件視窗( F2 )：元件編輯視窗，請參考元件編輯說明。

· IC編輯( F3 )：IC編輯視窗，請參考IC編輯說明。

· O/S編輯( F6 )：開短路編輯視窗，請參考開短路學習。

· 板示視窗( F10 )：開啟板示視窗，請參考板示說明。
· 元件/板視( F11 )：開啟包含元件編輯及板示之整合視窗。

· 工具列：工具列顯示切換。

· 狀態列：狀態列顯示切換。

· 重新整理：重新整理當前畫面。

1.4.4    學習
[image: image220.wmf]I

V

q

q

q

-

=


[image: image221.png]ES 40





· 快速O/S學習：
進入開短路測試的編輯畫面，開始學習功
能，請參考開短路學習。
· 詳細O/S學習：
如同快速O/S學習，但進行更詳細的偵
測，請參考開短路學習。
· 元件學習/隔離：
進入元件自動學習畫面，執行自動學習的功能，請參考元件學習說明。
·  ECJ自動學習：
進入元件自動學習畫面，執行自動學習的功能，請參考元件學習說明。
· ICD自動學習：
進入元件自動學習畫面，執行自動學習的功能，請參考元件學習說明。
· TAJ自動學習：
進入元件自動學習畫面，執行自動學習的功能，請參考元件學習說明。
· 全部自動學習：
進入元件自動學習畫面，執行自動學習的功能，請參考元件學習說明。

1.4.5    列印
[image: image222.png](9]
‘j ERGE RF R BRI TR e E S
HETIEERERET
LIRS BLE T ERE(E

'\ ERGR TR RS
o

POWER  PRINT UPIDOWN SAFETY REDO START





· 列印不良資料：列印測試板不良資料，列印出的規格如下：
i. 第一行前端為檔案名稱。
ii. 尾端為列印日期與時間。
iii. 往下為短路表。
iv. 最後為零件測試程式。

· 列印O/S資料：列印出待測板點與點之間開/短路關係。

· 列印點對應元件：列印出針床連節零件關係。

· 區域統計：列印出待測板位置不良區域。

· 所有測試步驟：列印出編輯程式所有的測試項目。

· 列印測試統計：列印測試統計資料。

· [image: image223.png]v FUEDT REHE)
FUENOSEHIQ)
FUEDBSHIETHC)




今日測試統計：

· 總計測試統計：

· A班測試統計：

· B班測試統計：

· C班測試統計：

· 所有測試統計：

1.4.6    統計
[image: image39.png]BRO #EE WAO LBQL D G5O PEQ REO HH0
A

BEED)
BHEED
AHBED
FREHHIE
HEGEETQD
TREATE
ICEHSHEZD

B





· 日報表：顯示單日之測試狀況統計圖表，請參考日報表說明。
· 期報表：針對全部、本月、設定期間或批號測試之統計分析報表，請參考期報表說明。
· 分佈圖表：統計電路板別元件的測試數據，所提供的資料可以配合修改量測值(std_val)。請參考分佈圖表說明。
· 不良零件排行：統計電路板別不良零件排行，及時作為不良元件及生產主要問題追蹤及對策之依據。請參考不良零件排行說明。

· 針點統計：統計針點不良資料，包括不良針點，可以作為抽換探針治具維修重要數據。請參考針點統計說明。

· 可測率分析表：針對各零件或各測試項目之可測率分析表。請參考可測率分析說明。

· IC量測分布圖表：針對IC量測之統計分析報表。請參考IC量測分布圖表說明。

· 清除今日統計：清除今日統計的測試資料。

· 清除統計：清除檔案中所有統計資料。

日報表
日報表提供單日的測試狀況統計數據，配合期報表使用，可以指出當日生產的問題點，作為製程追蹤改善依據。

[image: image40.png]RS | 35165 | HISER | FRBHAT | HEGEH | TAEAE | CRASGES |

A
RSN © b Bowd ] &

X 7] wo%| 0] 008 1008

AREN :  [20031219 =] 0| 07% o] o0o% 0] 897%

of oo% |0 008 0 008

1138 [ ol ook 1] 3%

csm cEn 7] o0% | o] oos| 7] 908

o oo% [ o om0 oo%

C AR © BHf C Cif 3] 3% o] oo% 3 38%

A 5w o] 008 4] 5i®

W masesy

BSETR

W

B

| lea s

W icTr

W TR

[av8 =]

o | E%© L)





欄位說明：

	電路板名稱
	目前資料顯示之電路板名稱

	系統日期
	本系統內定日期

	今日
	設定顯示今日之測試統計資料

	全部
	設定顯示全部之測試統計資料

	A B C班
	設定顯示各班別之測試統計資料

	測試資料統計

	列資料
	首測：第一次測試數

重測：重複測試數(按RETEST按鍵測試數)

總計：總測試數(首測數 + 重測數)

	行資料
	測試總數：電路板總測試數量

良品總數：測試結果為良品之統計數量

開路不良：測試結果為開路不良之統計數量

短路不良：測試結果為短路不良之統計數量

元件不良：測試結果為元件不良之統計數量

ECJ不良：測試結果為ECJ不良之統計數量

IC不良：測試結果為IC不良之統計數量

TAJ不良：測試結果為TAJ不良之統計數量

	測試分佈圖
	測試結果統計分布圖，依需要可選擇不同方式呈現：

· 直條圖

· 折線圖

· 區域圖

· 階梯圖

· 組合圖

· 圓形圖

· 3D：立體圖


以下按鈕適用於各統計圖表說明：

	列印按鈕
	列印螢幕中顯示之畫面(Hard Copy)。

	匯出按鈕
	可將統計資料轉成TXT檔，再用Excel開啟轉成Excel格式，轉換方法請參考Excel說明文件。


期報表
期報表提供指定期間的測試狀況統計數據，可以指出該指定期間生產的問題點，作為製程追蹤改善依據。
[image: image41.png]Rl
B WIS | i | FABHIT | HRAET | TREAE | ICRMSEEE |
RS i o [l cmm cAA can cme [
e
m:e EmD 2 Eemee o e =]
- — naen
., W
— s
- — R
5 ~wmm
| — icin
° wn 3 5 o 3 a1 oo
anAmE srt
] | e || en
et e mASEN wnsisos 161 [1000% |79 1000%
R Ao 140 [870% 0 87%
manTa || TR o oos [ 000%
ENTR SERTR 7| 43% 1 13%
N i e
o o oow [0 00%
e 1CFR 6| 37% 3 38%
A 12 [a1% [ 4 5%
now | _#so |__om





欄位說明：

	電路板名稱
	目前資料顯示之電路板名稱

	系統日期
	本系統內定日期

	期間
	設定顯示某一期間之測試統計資料

	本月
	設定顯示當月之測試統計資料

	全部
	設定顯示全部之測試統計資料

	批號檔
	設定顯示某批號之測試統計資料

	期間測試分佈圖

	分佈圖形
	測試分佈圖形呈現方式如日報表

	期間設定
	( 自/至 )設定顯示期間之始/末日期

	日測試分佈圖：

	期間總計
	顯示期間總計之測試分佈圖形

	日總計
	顯示日總計之測試分佈圖形

	測試資料統計

	列資料
	日期設定：設定日總計資料的日期

期間總計：所設定期間的測試總計資料
日總計：所設定單一日期的測試總計資料

	行資料
	測試總數：電路板總測試數量

良品總數：測試結果為良品之統計數量

開路不良：測試結果為開路不良之統計數量

短路不良：測試結果為短路不良之統計數量

元件不良：測試結果為元件不良之統計數量

ECJ不良：測試結果為ECJ不良之統計數量

IC不良：測試結果為IC不良之統計數量

TAJ不良：測試結果為TAJ不良之統計數量


分佈圖表

分佈圖表所提供的資料，統計元件測試值分佈狀態。
[image: image42.png]H AU
BUG| BN AR | AT | HARI | TAGAHIE | CRAEEE |

WRMER : hdeys Boart MR 290 im0 Faem: [T =
% [®raw | FAx| VLI 12| ul cf caf e[ caf es| cs crl Cll c\J\ClnI Hi| H2a|
2 2
|
munnn e
o [
w S |
mea: pouea
= F@: 9TKS
o @
N Twwn: azmn
B s @
N — rn 3| @

ee | _aso




欄位說明：

	電路板名稱
	電路板名稱

	總測試步驟
	電路板的測試步驟總數

	總測試次數
	電路板的測試總數量

	系統日期
	顯示目前系統日期

	分佈表欄位說明：

	步驟
	元件編輯中排列的步驟順序數

	零件名稱
	元件編輯中的零件名稱

	不良率
	不良率

	DUT：待測元件實際值          TL：允許的下限值          TH：允許的上限值

	VL
	小於DUT-(DUT*TL/100*2)

	L2
	DUT-(DUT*TL/100*2)

	L1
	DUT-(DUT*TL/100*1.5)

	C1
	DUT-(DUT*TL/100)

	C2
	DUT-(DUT*TL/100/5*4)

	C3
	DUT-(DUT*TL/100/5*3)

	C4
	DUT-(DUT*TL/100/5*2)

	C5
	DUT-(DUT*TL/100/5)

	C6
	DUT

	C7
	DUT-(DUT*TH/100/5)

	C8
	DUT-(DUT*TH/100/5*2)

	C9
	DUT-(DUT*TH/100/5*4)

	C10
	DUT-(DUT*TH/100)

	H1
	DUT-(DUT*TH/100*1.5)

	H2
	DUT-(DUT*TH/100*2)

	VH
	大於DUT-(DUT*TH/100*2)

	測試分佈圖
	測試結果統計分布圖，依需要可選擇不同方式呈現：

· 直條圖

· 折線圖

· 區域圖

· 階梯圖

· 組合圖

· 圓形圖

· 3D：立體圖

	測試狀態
	測試步驟：  單一元件在元件編輯中排列的步驟數

零件名稱：  單一元件在元件編輯中的零件名稱

標準值：    單一元件在元件編輯中的標準值數據

平均值：

良率(%)：    元件測試正常，所佔百分比

不良率(%)：元件測試不正常，所佔百分比

上限值：      單一元件在元件編輯中的上限

下限值：      單一元件在元件編輯中的下限


針點統計
[image: image43.png]NG| HER | SGEE | TABHAT R | TR | CRAAGES |

O : A Bt i b5 e < b e 5
TR

T 10

z 5 i
HE &
i

H i )
: @ i
" e

5w 5
o i

ioom “
PR |

i i

o s 55
1 %

B 0
6o @
A i
B b
» “
i W “
7 “
[ @
ao 8
i @
E i b4
FIE £

now_|_awe n





欄位說明：
	電路板名稱
	目前資料顯示之電路板名稱。

	總針點
	電路板的針點總數。

	開路針點
	電路板判斷為開路的針點數目。

	短路針點
	電路板判斷針點屬於短路族群的針點數目。

	開路 / 短路不良排行：

	名次
	測試結果不良的針點排行名次，排行名次越高，表示不良越多。

	針號
	顯示針點號碼。

	位置
	針點的所在區域位置。

	開/短路不良數
	測試結果不良的次數。

	百分比
	測試結果不良的次數佔總測試次數的百分比。


不良零件排行

[image: image44.png]BNEs | R | Hivma TARHI | st | TAES R | CRIAHES |

DB : hdor Bt i 0 swanee s e s o =]
&5 | OB |BHaw | sma| Fmet | FAw | vl 12 ul wm[ wl va|af
T R
S Ee e owooEoWofof 888
O 17 R R — L — —
IR (R 7 —C——R——
R a1 R S (T R S R T
R 1 R R S R R TR A SR
i T i R A A
A — — — —y——"
FE— e 1 e —— e e
B Ko [H R 1 [ R T TR TR
R 8117 [HT R ] R AR -
L 817 T ——] R A — |
P e
&xe 5 =

2 mann T

i WER : [RF55T -

0 RE®: 533333

5 TFRE (%) : 666667

= o
T o

hwe |_mue | wm




欄位說明：

	電路板名稱
	目前資料顯示之電路板名稱。

	總測試步驟
	目前測試程式之總測試步驟數。

	總測試次數
	目前統計資料之總測試次數。

	系統日期
	目前系統顯示之日期。

	不良零件排行表：

	名次
	不良零件排行榜。

	步驟
	不良零件所屬測試步驟序號。

	零件名稱
	不良零件名稱。

	實際值
	該不良零件之實際值。

	不良數
	該不良零件測試統計之不良數。

	不良率%
	該不良零件測試統計之不良率。

	DUT：待測元件實際值          TL：允許的下限值          TH：允許的上限值

	VL
	小於DUT-(DUT*TL/100*2)

	L2
	DUT-(DUT*TL/100*2)

	L1
	DUT-(DUT*TL/100*1.5)

	H1
	DUT-(DUT*TH/100*1.5)

	H2
	DUT-(DUT*TH/100*2)

	VH
	大於DUT-(DUT*TH/100*2)

	測試分布圖
	依次數及百分比顯示之統計圖，用法同前。

	測試狀態：

	測試步驟
	設定欲顯示之測試步驟，亦可在排行表中直接點選。

	零件名稱
	設定欲顯示之測試零件名稱，亦可在排行表中直接點選。

	良率%
	該測試步驟或零件之良率統計。

	不良率%
	該測試步驟或零件之不良率統計。

	上限值
	該測試步驟或零件之上限值。

	下限值
	該測試步驟或零件之下限值。


可測率分析表

[image: image45.png]EURE | MR | AREE | TREMIAT | el THEANE | cRMAAER|

HAER : hdes Bowt FREM: 00 S WEMRI: G WA O ESE
EFEES [ sepm[ smenc| mapsm | wm=s|  [RE [measm | |
I % o (1 o
2 2 7 wm 2 Ot
(7] @ 4w |3 1
) o PAS T FRY2 0
% ) a w5 2
7 7 soomae s w 0
mm s me |1« 0
0 o [T - 0
al al E T - 0 ByRe@E
i ‘ 0 om0 m 0 C Wi
F N AR A | [T 0 wFE
7o o &8
fER—AY 0 WA
0 @A
T8 [ AR
VR221 DI 0ko HE =
vR231 D mKe Ak
vRi G ioke e
BRI G ke X
R G ke X
RE 21 B 0o X
RES 1 B 0o X
RES 1 B 0o X
RES 51 B e X
RES51 B nme X
kP71 B nme X

Rl B oke 2 5
- i R
F® || EHE L)





欄位說明：

	電路板名稱
	目前資料顯示之電路板名稱。

	系統日期
	目前系統顯示之日期。

	統計類別
	零件名稱：依零件名稱為統計基準之表列

測試模式：依測試模式為統計基準之表列

	左欄框項目
	零件種類(測試模式)：電路板上零件種類(測試模式)列表

總步驟：上項零件種類(測試模式)之總步驟數

扣除NC：扣除NC零件後之步驟數

實測步驟：扣除刪略步驟後之實際測試步驟數

可測率%：實際測試步驟數佔扣除NC後步驟數之比例

	右上欄框項目
	項目：刪略種類項次

刪略種類：刪略原因種類之表列

步驟數：該項刪略種類之總步驟數

刪略名稱：刪略種類之描述

	右下欄框項目
	零件名稱：電路板上之零件名稱

位置：該零件在電路板上之位置

實際值：該零件之實際值

刪略名稱：刪略原因之描述


[image: image46.png]EURE | NS | SRR | FATAT | AR TREAIE | CRMEEE |

WA hiBon | mEm: [ @I CWEER  © EHES
ET ) TP jeNc [ e wees] <] A [weww | I
® a7 TR TN | F—T
L o o o om (2 o
< o @ e |5
3 E AR TR0 || -
e () () o Cow [[3 &
2 3 PR || -
FEr 3 3 o Com (7
ie £ A A — - (|
5 fl ) AR (£
R 3 3 F—T [
3 1 3 2w Y
B o o @ om i
ix o 0 o om ([
(4 o o o om (i
i 0 o 0 om
3 o o o om =
&5 o 0 o om | fveear o1
3 o o oo om v o
£ 0 o o om e &
s o o o om R &
Le o 0 o om | [mi =4
o o o o om R i
Ry 0 o oo RS i
i o 0 b ([ i
bR 8 § A [ i
& o o T A o B e e
T @ a s o R B looka e
e 3 o o Com [Resar B looks ke =
(0 11| 1 S S |
& o ) ER— !

Aoe | _aw o




依測試模式為統計基準之表列

IC量測分佈圖表

[image: image47.png]B | 4R | SHER | FRBAT | HEiE | THESTR CEMSHES |

A * [KDSYS Bowrd RN ¢ cEw: [ = 1caE: 12 =
ICEBEHEE (5/Fn) THEA
TEE 577%
0003 0003 Wrnd 156
TP 8t El
0002 0002
1SRG Pin 8
0001 0001 REEE ©
B Bin G 0
Ly 0000 &P 0 [ g 0
’’’’’ ER P 2 [ isaig 0
CHEERARE
e mo BEE:REn0 mm:f =
n B2 Mo Bo bR E: 40V R
Hu o
5 - TR E: 124m0 %
. e pimo
R g 11 49
FRE: [17
3 ik EL)





欄位說明：

	電路板名稱
	目前資料顯示之電路板名稱。

	系統日期
	目前系統顯示之日期。

	IC序號
	目前顯示IC零件之序號。

	IC名稱
	目前顯示IC零件之名稱。

	可測率分析

	可測率
	目前顯示IC零件之可測率 ((可測Pin數 / 總Pin數) x 100%)。

	總Pin數
	目前顯示IC零件之總Pin數。

	可測Pin數
	目前顯示IC零件之實際可測Pin數。

	總刪略Pin數
	目前顯示IC零件之總刪略Pin數。

	刪略明細：所有刪略Pin之歸類。

	刪略Pin
	不屬於以下原因之刪略Pin。

	無Pin
	屬於無Pin之刪略Pin。

	電源Pin
	屬於電源Pin(Vcc及Gnd)之刪略Pin。

	並聯Pin
	屬於並聯Pin之刪略Pin。

	負載Pin
	屬於負載Pin之刪略Pin。

	低測值
	屬於低測值之刪略Pin。

	IC腳位量測分佈圖：

	學習值
	目前IC腳位之學習值。

	上限值
	目前IC腳位之上限值。

	下限值
	目前IC腳位之下限值。

	測試值
	目前IC腳位之實際測試值。

	測試次數
	目前IC腳位之測試次數。

	不良率
	目前IC腳位之測試不良率。

	腳位/並聯腳位
	顯示目前IC腳位及其相關之並聯腳位。


1.4.7    診斷
[image: image224.wmf]fXc

C

p

2

1

=


· 硬件重置
自我測試的功能，能夠檢查硬體動作正常與否 (如下圖) 。系統每次開啟時，即會自動做一次硬件重置之檢查動作。
[image: image48.png]=181]

© S8 FED fEHG PO BEQ HHH
DEE - B2 B @bt ?

B E S Sl
wREE ENE =B8R
hgem ACEMIE )
WA BT
o
IRIERTE s e 3 I
OER L0 1
ICT3E8% 1O 48 H
FIX 3 10 18 EH 1
0C3#E EH 1
Bille #anm Bg i
BaFIOE Ehai
MIC IS EH 1
gl S5
firy £t 1
DC s £t 1
AC PR At !

INCIRCUIT TESTER

EAENE [HH] BB ESW 231 mE&. 0 TE&. 0 | CAP UM





· I/O和量測卡
自我測試I/O Card與量測卡(Measure Card)的功能，檢查I/O Card硬體與測量卡硬體動作正常與否。

[image: image225.png]BWRE B/EE WRO SLEQ FEOD KEHE ZHD FEQ HA@




開關電路板
自我測試開關卡的功能，檢查開關卡硬體動作正常與否。

[image: image49.png]EERTAEN L
AP





在系統組態下週邊參數的雜項設定，可以設定測試時的總測試點數。單獨針點的尋找及刪略，皆在此畫面控制。

[image: image50.png]B

HEE% 94D % [ st [ TS |
K |& |3x |4« | st [ 1 swsis [0 (RO WHO)|

30

40

50

Bah o BR[| 0 FE#: | 0





畫面說明：

	1K：
	代表1 ~ 1024點的針點顯示圖頁。

	2K：
	代表1025 ~ 2048點的針點顯示圖頁。

	3K：
	代表2049 ~ 3072點的針點顯示圖頁。

	4K：
	代表3073 ~ 4096點的針點顯示圖頁。

	針點顯示圖：
	中央針點排列圖形。

圖形中的每個小圓點對應每一個針點，兩側數字標示各開關卡針點之序號。

圓點以不同顏色分別代表不同之狀態，說明如下：

· 測試正常的針點，圓點呈現綠色。
· 測試不正常的針點，圓點呈現紅色。

· 被刪略的針點，圓點呈現白色。
· 以滑鼠游標點選的圓點或找點功能尋找到的針點，圓點呈現黃色。



	Led燈：
	位於針點顯示圖下方。
作為執行開關卡測試之結果顯示：

· 檢測出開關卡不良或不存在，燈號顯示為紅色

· 檢測正常燈號顯示為綠色。



	選擇框：
	位於Led燈下方。

控制所對應的開關卡是否測試。


工具列說明：

[image: image51.png]BEES 24 PO




	[image: image52.png]



	SWC測試：
	對設定的總測試點數中，被選擇的開關卡執行測試。

	[image: image53.png]



	全開路：
	測試所有針點與針點之間為開路狀態，若是有針點之間為短路，視為異常。

	[image: image54.png]



	全短路：
	測試所有針點與針點之間為短路狀態，若是有針點之間為開路，視為異常。

	[image: image55.png]



	找點：
	使用探棒接觸頂針，顯示該針點的針號。

	[image: image56.png]



	重置：
	清除畫面顯示的資料(刪略的針點除外)。

	[image: image57.png]



	刪略：
	刪略所點選的測試點。

	[image: image58.png]



	全選：
	選擇所有符合總測試針點的開關卡

	[image: image59.png]



	不選
	所有的開關卡都不選擇


欄位說明：

	卡號
	· 顯示開關卡序號，欄位最大值為64。

· 可直接由欄位輸入數字，選擇要尋找的開關卡。

	針點序號
	· 顯示單一開關卡針點之序號，欄位最大值為64。

· 可直接由欄位輸入數字，選擇目前開關卡上要尋找的針點。

	對應針點序號
	· 顯示目前開關卡上對應針點之序號，欄位最大值為4096。
· 本欄位對應於【卡號】與【針點序號】欄位：
· 欄位值顯示值 = (卡號 * 64 + 針點序號 ) 

· 對應針點序號直接對應於治具的針點數。可直接由欄位輸入數字，選擇要尋找的針點。

· 在找點功能時，使用探棒接觸頂針，卡號、針點序號、對應針點序號欄位會同時對應顯示該針點的值。

	起始針號
	顯示預設值為1。

	終止針號
	顯示工作的針點總數，可由系統組態下的週邊參數下的雜項設定設定。

	尋針
	在使用【找點】功能時顯示該針點，可同時顯示最近8 個尋找的針點。

	刪略數
	欄位無法輸入，刪略的針點總數目。

	不良數
	欄位無法輸入，在全開/短路測試功能執行時，顯示不符合測試的針點數目。


壓床按鍵設備
壓床開關測試功能：
[image: image226.png]



1.4.8    設定
[image: image227.png]AL |onse | TarsvE |
E|tEE

wpoer | Flnse | mEse |

ARNEER
X8
OO
& Eh
€ EE
Vo
ez [





· 登入( Ctrl+L )

登入系統，依使用者權限設定之使用者名稱及密碼登入。
(如下圖)

[image: image60.png]SR

ERAEREERRES
EREERQ
=i @

BEQ)

RO





系統出廠內定值設為不啟動登入管理，如欲啟動登入管理，請先以系統內定權限管理帳號登入。

使用者名稱： Admin

密碼： 0000

啟動方法及權限設定方法請參見 [使用者] 說明。

使用者
使用者權限設定。只有權限設定為『管理者』階層，才擁有修改使用者之權限。
[image: image61.png]v BEE R O
BARE
3 BEEAE [T RIFHRI0
0000 “hdmin HHMET BEEERD
TERED
TERZE
RBERTE

D W R

VD © EREw
IV BERELD

e | | BEE | | HED)





欄位說明：
	啟動登入管理
	每次開機時須先行登入，並依所設權限內執行動作。

	操作者編號
	設定操作者編號。

	操作者名稱
	設定操作者名稱。

	密碼設定
	設定密碼。

	密碼確認
	確認密碼。

	權限設定：各項權限設定，其權限範圍由下往上相容。

	測試權
	可呼叫測試程式並執行測試。

	維修權
	可開啟板示功能。

	編程權
	可編輯測試程式。

	監控權
	可查閱測試結果及統計報表。

	授權者
	可設定(新增、修改、刪除)各操作者之權限。


系統組態
呼叫系統組態對話盒，如下圖。使用請參考系統組態設定。

[image: image62.png]stos | MRoe | Bmores|

RIS RTEAE A : [ s
EAEFEAE: [0 s

BRI [RERER <]

B mE | |





· 測試參數
呼叫測試參數對話盒，如下圖。使用請參考測試參數設定。

[image: image63.png]AL |onse | TarsvE |
E|tEE

wpoer | Flnse | mEse |

ARNEER
X8
OO
& Eh
€ EE
Vo
ez [





連板編輯

[image: image64.png]



欄位說明：

	連板數目
	設定待測連板數。

	單板針點數
	連板中單一電路板所使用的針數，第二片電路板起始針點為輸入的針數加1。

	單板TAJ數
	連板中單一電路板所使用的Pad數，第二片電路板起始Pad數為輸入的Pad數加1。

	ECJ數
	連板中單一電路板所使用的頂針數，第二片電路板起始頂針點為輸入的頂針數加1。

	表格欄位：

	板號
	連板中的單一電路板排列序號。

	起始針點
	該電路板的起始針點。

	起始TAJ
	該電路板的起始Pad數。

	起始ECJ
	該電路板的起始頂針點。

	刪略 1 ~ 10
	單一電路板中，有必須刪略的測試針點。為了不影響其他電路板測試，可以在此編輯。

	按鈕：

	預設值
	當連板資料都設定完成，自動完成連板編輯資料。

	連板展開
	連板資料設定完成後，將所有資料展開單一電路板的測試模式。

所有測試步驟複製為連板數目相同的複數數目，並且在該步驟的零件名稱的尾端加上[#]附加數字區別。連板編輯畫面回覆原來的單板狀態，針點、Pad、頂針也變化為單一電路板狀態。

	回復單板
	當連板轉開后,可自動將連板資料回復成單板資料


測試針點
呼叫測試針點資料編輯對話盒，如下圖。

[image: image65.png]L I

GO
BEAREH  ADSYS360.CT 5 20 B
BHEEER HIRASHERATERE S TOAT ¢
EEETE {uE | ZHETE = #iE| UE | EHEHE o |
- 1 R1 1 2
6 R11 1 12
7 R13 1 14
8 R15 1 16
2 R3 1 a
3 R5 1 6
a R7 1 8
5 R9 1 10
48 D3 1 2





有關測試針點編輯請詳閱針點編輯說明。

測試畫面

測試過程和結果都會顯示在這個畫面上，在這畫面中可以掌控測試數據，包含測試時間、測試統計、測試步驟、測試錯誤元件名稱等，使用者和工程人員都可從畫面中直接取得所要的訊息，避免造成生產線的延誤。

[image: image66.png]© 2BL SR FHO PHQ BED HHEO
v @aam ?

e 0 21 mc a |
O REESS: | 2w
0 {EERE ¢
) M L
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
FETRE
7 T I W= I I |

e

A aM1z1




2-1    測試畫面工具列說明

[image: image67.png]EREEXA=IZN





	[image: image68.png]



	離開：
	離開本畫面並回至上一畫面。


	[image: image69.png]



	儲存檔案：
	儲存ICT測試檔(Ctrl+S)。

	[image: image70.png]



	列印：
	以windows系統印表機列印(Ctrl+P)。

	[image: image71.png]



	列印：
	以ICT印表機列印(F7)。

	[image: image72.png]&




	元件編輯：
	開啟元件編輯畫面，請參考元件編輯(F2)。

	[image: image73.png]



	板示：
	開啟板示畫面(F10)。

	[image: image74.png]



	測試：
	執行測試(F5)。

	[image: image75.png]



	重測：
	重複測試(Shift+F5)。

	[image: image76.png]



	開短路不良：
	測試紀錄和開短路不良互換(F11)。

	[image: image77.png]



	元件不良：
	元件不良的資料和排行互換(F12)。

	[image: image78.png]



	說明：
	操作使用說明。


2-2    測試畫面欄位說明
[image: image79.png]© 2BL SR FHO PHQ BED HHEO
v @aam ?

e 0 21 mc a |
O REESS: | 2w
0 {EERE ¢
) M L
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
FETRE
7 T I W= I I |

e

A aM1z1




	電路板名稱
	顯示被測電路板名稱。

	測試順序
	顯示測試進行的模式和順序。

模式排序為：放電 → 開路測試 → 短路測試 → 零件測試 → EC Jet → IC開路測試 → TA Jet。

選擇是否測試請參考待測板測數參數說明中的測試參數說明。

	總測試步驟
	測試步驟的總數，根據元件編輯中的測試步驟為根據計算。

	測試總次數
	ICT測試儀從清除為零到目前測試的總次數。

	總測試時間
	從清除為零到目前測試所花費的時間。

	本次測試時間
	記錄執行1次測試後，所花費的時間。

	實際測試步驟
	為總測試步驟減去刪略步驟後之步驟數。

	刪略測試步驟
	刪略不測試的測試步驟數。

	不良測試步驟
	測試結果不良的步驟數。

	條碼
	目前待測板條碼

	操作者編號
	目前登入(Login)的操作者代號或名稱

	班別
	目前登記的班別，請參考系統參數中的統計參數說明。

	測試螢幕
	顯示目前測試中的執行狀態。有6種狀態：

準備測試、測試中、PASS、FAIL、重測中、中斷測試。

	測試指示燈號
	放電：測試中執行放電時，此燈號亮。

開路測試：測試中執行開路測試時，此燈號亮。

短路測試：測試中執行短路測試時，此燈號亮。

零件測試：測試中執行零件測試時，此燈號亮。

EC Jet：測試中執行EC Jet時，此燈號亮。

IC 開路測試：測試中執行IC 開路測試時，此燈號亮。

TA Jet：測試中執行TA Jet時，此燈號亮。

	測試步驟
	目前執行的元件編輯步驟。



	測試資料統計：

	測試總數
	ICT測試儀執行測試並記錄的總次數，在RAW和RETEST選項請參考待測板測試參數說明中的測試參數說明。

	良品總數
	測試結果為良好的總測試數量。

	開路不良
	測試結果為開路不良的數量。

	短路不良
	測試結果為短路不良的數量。

	元件不良
	測試結果為元件不良的數量。

	ECJ 不良
	測試結果為ECJ不良的數量。

	IC 不良
	測試結果為IC不良的數量。

	TAJ 不良
	測試結果為TAJ不良的數量。

	總計
	測試總數及百分比。

	首測
	經過單次測試後之數量及百分比。

	重測
	經過重複測試後之數量及百分比。


	測試紀錄 /

開短路不良資料
	[image: image228.wmf])

(

q

Sin

Z

X

m

C

=

在工具列按這個圖示作切換。

顯示測試紀錄或切換顯示開短路測試不良資料。

	元件不良排行 /元件不良資料
	[image: image229.png]


在工具列按這個圖示作切換。

顯示測試不良元件資料或切換顯示元件前五名不良排行。


2-3    系統參數設定對話盒

參數設定分為五個類別，分別為壓床參數、週邊參數、統計參數、網路參數、監控.警示參數，如下圖。頁籤可以控制對話盒顯示內容。

2.3.1    壓床參數
[image: image80.png]stos | MRoe | Bmores|

RIS RTEAE A : [ s
EAEFEAE: [0 s

BRI [RERER <]

B mE | |





欄位說明：

	延遲時間設定
	· 開始測試前的延遲時間：預設值為500m秒。

· 重測壓床上升再啟動下降的時間：預設值為300m秒。

	壓床型式
	選擇氣壓式壓床或人工式壓床。

	定位感應器
	選擇真空式壓床時，設定是否啟動定位感應器。

	蓋章設定
	選配功能

	雙壓床系統
	設定是否啟用雙壓床系統。

	相對測試針腳位
	設定相對測試針腳位。

	相對探針腳位
	設定相對探針腳位。


2.3.2    週邊參數

[image: image81.png]EFss

28 | gistos | Bueet| B TTeg |

—
FERRE
RARIRRRA : [1024
BEZACHEE: [0r | BERHES: oM~

[nl="" DR o

3 B B





欄位說明：

	印表機設定

	印表機型號
	選擇印表機機器型號。

	印表機連接埠
	選擇電腦列印的輸出埠。

	換頁時自動送紙行數
	下一筆資料列印時，所間隔行數。

	雜項設定

	最大開關卡點數
	輸入機器的最大針點數，其值為開關卡片數 x 64。

	電源之AC頻率
	有50Hz、60Hz兩種。

	聲音輸出裝置
	有三種輸出方式：

· 靜音

· PC喇叭

· ICT喇叭

	自動備份
	設定是否自動備份及自動備份間隔時間。


2.3.3    統計參數

[image: image82.png]#5218 [AM 050000

2 [aMoe00m0

#5122 8 [AM 050000

$BER23: 8 [AM 050000

£ 20 -2 —

1C OPENF REFESHES,

= 3 [aM080000

EELERE L

2 [aMoe00m0

EERE A

& TR

=

|

& TOTAL = TESTED + RETESTEL
© TOTAL = TESTED

52

B il





欄位說明：
	統計單位
	可依工作時程或批號為統計計算基礎：

· 依工作時程：可輸入三組時程。

· 依批號：可輸入起始批號及欲統計之數量。

	IC OPEN不良計算模式
	· 元件不良：以元件不良為計算基礎。

· 開路不良：以開路不良為計算基礎。

	日報表計算法
	· 總測試數 = 正常測試數 + 重測數

· 總測試數 = 正常測試數

	測試時間設定
	測試時間之認定選擇是否包含壓床反應時間。


2.3.4    網路參數

[image: image83.png]|
VS

AT  [ERERRIEIE—
T BRIE ¢

=

BR[O E
WEREEE :
wERE: [0
BEL R EHEERE
I ES+ATREZSH ERETE
I BT RS TR RS

[ | mm i) %





欄位說明：
	安裝網路
	選擇電腦是否連接網路，傳送資料。

	網路型態
	網路型態有三種供使用者選擇：

· 一般網路。

· 網路及資料庫伺服器。

· 網路及SFIS(Shop Floor)系統。

	存檔之網路路徑
	輸入要存檔的網路位置路徑。

	間隔電路板數
	網路資料更新電路板間隔數設定。

	傳送項目選定
	· 將不良零件資料送資料庫(選擇「網路及資料庫伺服器」時出現)

· 將監測資料送網路。

· 更新測試資料檔。

· 更新月報表檔。

· 更新十大不良率之零件。

	ICT 代碼
	目前之ICT代碼。

	條碼長度
	條碼長度設定，內定值為10。

	資料庫使用者
	資料庫使用權限登入代號。

	資料庫密碼
	資料庫使用權限登入密碼。

	測試不良時手動決定是否送資料：設定是否在測試不良時手動送資料。


2.3.5    監控.警示參數

[image: image84.png]stos | Mlee BETToH |

V BSRELT

RESTZECUEME: @
e S TR
v EBE-MREST  E%: [0

P ESEERE  Em 5 SFRAEL

P SBAEBRERE

3 B B





欄位說明：
	良率警示設定

	· 啟動良率警示：設定是否啟動良率警示。

· 良率警示之最少測試數量：輸入開始計算良率的測試數量。

· 啟動第一階良率警示及上限%：啟動第一階警示並輸入容許誤差。

· 啟動第二階良率警示及上限%：啟動第二階警示並輸入容許誤差。



	監控設定

	· 設定是否啟動監控功態。

· 設定停止之連續不良次數。

· 設定是否啟動多聯片自動刪略檢查：多聯片是否列入計算。


2-4    待測板測試參數設定

測試參數分為六大項，分別為1.待測板參數、2.O/S參數、3.TAJ設定、4.測試參數、5.列印參數、6.誤差參數。一般關於測試的設定，都在這個對話盒中設定，如下圖。頁籤可以控制對話盒顯示內容。
2.4.1    待測板參數
[image: image85.png]AL |onse | TarsvE |
E|tEE

wpoer | Flnse | mEse |

ARNEER
X8
OO
& Eh
€ EE
Vo
ez [





欄位說明：

	電路板設定
	· 電路板名稱：設定電路板名稱。

· 資料檔名稱：目前電路板測試程式名稱。

	多連板設定
	多連板/單板：設定被測板是否為多連板。

	規劃區域座標

	Ｘ軸
	Ｘ軸行數：依Ｘ軸劃分區域數。

由左至右 / 由右至左：依設定序列方向分配代碼(1,2,3,4…)

	Ｙ軸
	Ｙ軸列數：依Ｙ軸劃分區域數。

由上至下 / 由下至上：依設定序列方向分配代碼(A,B,C,D…)


2.4.2    O/S參數

[image: image86.png]ReEE

wrme: [T ke o

HiEEE
BoReTEH : 50
U : [20
EHEE : 5

[ FREERTE
RgEE: [ mmmE: [

BRAERTE

i

W | _zRw 7





欄位說明：

	點數設定
	· 起始點數：輸入待測物要學習和測試的針點起始號碼。

· 終止點數：輸入待測物要學習和測試的針點終止號碼。

	阻值設定

	開路電阻
	測試開路電路作為參考點的阻值，若是阻值在開路電阻和判斷電阻間則忽略；小於判斷電阻，則開路電路錯誤。

	判斷電阻
	判斷開短路的電阻值。

	短路電阻
	測試短路電路作為參考點的阻值，若是阻值在開路電阻和判斷電阻間則忽略；大於判斷電阻，則短路電路錯誤。

	時間延遲設定

	開路延遲
	在測試資料中設定為開路電路的針點，在測試前要先行送出電源，使電路中元件特性達到常態，在這情形下的時間長短取捨，由這個欄位輸入值決定。

	短路延遲
	在測試資料中設定為短路電路的針點，在測試前要先行送出電源，使電路中元件特性達到常態，在這情形下的時間長短取捨，由這個欄位輸入值決定。

	刪略點設定
	新增或刪除刪略點針號。


2.4.3    TAJ設定

[image: image87.png][ TATZE

HEEEHTR ¢
EAAEN ¢
R

[5&7

[ TATZE
HEEEHTR ¢
EAAEN ¢
R

BER

FEE

wE

B

=AW |

B





欄位說明：

	TAJ 3P：TAJ 3端點測試方式(TL-518機種無此測試功能)。

	起始針號
	SWC上的量測針號，往後排列的Pad_m(m為Pad的序號)的量測針號是以起始針號+[m-n](n為3點測試起始感應片的輸入值)的針號。

	起始感應片
	TAJ 3點測試Pad的起始序號。

	感應片數
	治具上運用於TAJ 3點測試的Pad數。

	TAJ 2P：TAJ 2端點測試方式。

	起始針號
	SWC的量測針點，往後排列的Pad_m(m為Pad的序號)的量測針號是以起始針號+[m-n]*2(n為2點測試起始感應片的輸入值)的針號。

	起始感應片
	TAJ 2點測試Pad的起始序號。

	感應片數
	治具上運用於TAJ 2點測試的Pad數。

	按鈕：

	擴充表格
	將所有資料轉換出IC編輯畫面的資料欄位。

	自動產生
	當TAJ定義都已經輸入，自動產生右方針點編輯的資料。

	針點編輯：TAJ規劃視窗，明顯看出所有對應資料。

	TAJ編號
	顯示Pad編號。

	高點
	TAJ 3點測試方式下：顯示SWC上的量測針號。

TAJ 2點測試方式下：顯示SWC上的高點量測針號。

	低點
	TAJ 3點測試方式下：顯示對應在Decodecard上第幾組電源。

TAJ 2點測試方式下：顯示SWC上的低點量測針號。


2.4.4    測試參數

[image: image88.png]28 | Finse | REset|
R

EFRBEES  [ATRE
R

TR ¢

I EC Rt

I OSTR®LE
&8 [ et
redws [ ke
igtrE [0 et

7 TA ket

7 RAW ¥ RETEST

3 B |_=mm |





欄位說明：

	測試項目設定
	· 開路測試：設定是否執行開路測試。

· 短路測試：設定是否執行短路測試。

· 零件測試：設定是否執行零件測試。

· EC Jet：設定是否執行EC Jet測試。

· IC 開路測試：設定是否執行IC 開路測試。

· TA Jet：設定是否執行TA Jet測試。

	統計測試設定
	· RAW：設定測試中是否記錄正常測試次數。
· RETEST：設定測試中是否記錄重複測試次數。

	O/S 不良中止
	設定當測試開短路不良時，直接重複測試開短路。

	重測次數
	設定要重複測試的次數。

	自動存檔次數
	設定若干測試次數後自動存檔(Auto Backup)。

	測試值存檔次數
	設定若干測試次數後自動將測試值存檔 (*.tv)。

	不良顯示方式
	· 測試本畫面：顯示測試畫面，並記錄錯誤訊息。

· 板示畫面：切換至板示畫面，並顯示錯誤的元件位置。

	壓床操作模式

	全自動：
	壓床下降到定位時，測試程式自動執行；測試完畢後，壓床自動上升到頂端。

	半自動：
	壓床下降到定位時，測試程式自動執行。測試完畢後，若測試正常，壓床自動上升到頂端；若測試不正常，壓床停留在原處，方便使用者處理錯誤原因。

	人工操作：
	壓床下降到定位時，測試程式自動執行；測試完畢後，壓床不會有動作。


2.4.5    列印參數

[image: image89.png]pa FIENSE
FUENES, BATERE
B

C HFBFIED
FUERiTEY ¢

FUENSeETE

200
AARTHE: [
RATHTRS : [§
0
g

BB ¢
ORTRFIENES, ¢
T HHRDR

3 L |

o
&





欄位說明：

	列印模式
	· 自動列印：測試錯誤時，自動將錯誤資料列印出來。

· 按<F7>列印：測試錯誤時，按F7才會列印錯誤資料。

	列印參數設定

	最大元件不良數
	測試不良時最大列印行數，預設值為6行。

	O/S不良列印模式
	當開短路測試錯誤時，可選擇三種列印模式：

· 只列印針點：指列印出針點號碼，並沒有任何元件資料。

· 針點-位置-共同點：列印出針點號碼、位置及相連零件名稱。

· 詳細資料：列印出針點號碼、位置、相連零件名稱及並聯元件名稱。

	最大值設定

	列印行數
	限制列印的最大行數。預設值是200。

	共同點元件數
	表示錯誤的兩針點之間的元件最大數目。

當兩點間的元件超出預設值時則無法列印，如圖(A)。

共通點元件數的預設值是5。

	每一針點元件數
	表示單一錯誤針點的相連元件最大數目。

當該針點的相關元件數目超出預設值時則無法列印，如圖(B)。

每一針點元件數的預設值是10。

	每一針點並聯數
	設定單一錯誤針點的相連元件，而並聯此相連元件的元件最大數目。

當該針點的相關元件數目超出預設值時則無法列印，如圖(C)。

每一針點並聯數的預設值是3。


圖例：
[image: image90.png]P1 P6 P39
iﬂl—“ﬁ

DUT2
(B) P46
|©)
DUT3 DUT3 DUT2
(C)

OPIO




· 在測試中錯誤的針點為P1和P6
· 共通點元件數指的是DUT1的元件
· 每一針點元件數指的是DUT2的元件
· 每一針點並聯數指的是DUT3的元件。

2.4.6    誤差參數

[image: image91.png]o

F P c |
e
B P w [ [
@ |7 o |
®|F [P mp o

g

o





欄位說明：

在元件編輯畫面中，有一個模式的欄位，當模式欄位輸入元件的代表選項，如R、D、TR等。此時同一個步驟會產生相輔的預設值，關於上、下限部份是由這個地方控制預設值。
	R
	R模式的上、下限值
	FET
	FET模式的上、下限值

	L
	L模式的上、下限值
	IC
	IC模式的上、下限值

	C
	C模式的上、下限值
	JP
	JP模式的上、下限值

	D
	D模式的上、下限值
	TAJ
	TAJ模式的上、下限值

	ZEN
	ZEN模式的上、下限值
	ECJ
	CP模式的上、下限值

	TR
	TR模式的上、下限值
	R4
	R4模式的上、下限值

	按鈕：

	回復
	回到畫面更改前的數據

	預設值
	回到程式的內端設定值


2-5    壓床按鍵測試

控制壓床按鈕位於壓床下方的機構上，可以控制壓床上下動作、列印、重複測試和尋找針腳的硬體設備，還有一個電源指示燈。下圖中模擬出按鍵位置，並且可以顯示按下按鍵時，按鍵是否驅動內部硬體動作，以偵測按鍵是否故障。

[image: image92.png](9]
‘j ERGE RF R BRI TR e E S
HETIEERERET
LIRS BLE T ERE(E

'\ ERGR TR RS
o

POWER  PRINT UPIDOWN SAFETY REDO START





圖示與按鍵說明：

	微動開關圖示
	壓床上升至最高點時，上方之微動開關變成綠色，下方呈灰色。

壓床下降至最低點時，下方之微動開關變成綠色，上方呈灰色。

	按鍵圖示：

	POWER
	電源指示燈

	PRINT
	列印報表，列印不良訊息。

	UP/DOWN
	壓床上升/下降控制鈕

	SAFETY
	安全按鍵。按下時，所有其它按鍵無法動作，壓床向上升。

再按 SAFETY一次則解除保護。

	REDO
	重測。壓床往下，可執行待測板之重測，可在測試參數裡設定是否記錄測試資料。

	START
	測試按鈕。與UP/DOWN按鈕同時按下，壓床才會下降，執行待測板之測試。


板示畫面

在板示畫面中，我們將呈現一塊虛擬電路板。維修人員可以在這個畫面中取得元件資料、元件所在位置、Vcc、Gnd等，減少浪費在維修上一些不必要的時間。這個電路板需要從Format.asc、Nails.asc、Nets.asc、Parts.asc、Pins.asc五個檔案中得到資料，由檔案選項中的匯入板示程式執行資料的輸入。操作畫面如下圖：

[image: image93.png]EEL)

Q H#ED

WS B

HEBL 3D
~8¥ e BEY £ 9Q ~E =





3-1    板示畫面工具列說明

[image: image94.png]¥ AEVY R 2| Qf0z]

1m





	[image: image95.png]



	離開： 
	離開本畫面並回至上一畫面

	[image: image96.png]



	反面：
	180度反轉電路板(變換正面與底面)

	[image: image97.png]



	正面：
	顯示待測板板示電路圖正面零件(黃色外框、灰色腳位)。

· 滑鼠游標在零件外框內時按左鍵，會顯示零件名稱。

· 滑鼠游標指在針點上時按左鍵，會顯示零件腳位及高低點數值。

	[image: image98.png]



	底面：
	顯示待測板板示電路圖底面零件(藍色外框、藍色腳位)。

	[image: image99.png]



	針點：
	顯示待測板板示電路圖針點。

	[image: image100.png]



	尋找：
	呼叫顯示尋找資料輔助工具列(下方)。

提供零件編號、腳位、實際值、高點、低點及網點表列(Net Listing)等資訊。

在點選板示電路圖時，此處會顯示相關資訊。

	[image: image101.png]



	不良元件：
	呼叫顯示不良元件資料輔助工具列(右方)。

提供開、短路不良及不良元件列表等資訊。

	[image: image102.png]



	重畫：
	重新整理板示電路圖，但不清除選件功能指定的元件顯示。

	[image: image103.png]



	選件：
	標記元件(粉紅色元件)，可在虛擬電路板中標記多個元件。

	[image: image104.png]



	清除：
	清除標記元件(粉紅色元件)。

	[image: image105.png]



	放大器：
	選擇後出現放大鏡游標，電路板圖形將以游標為中心：

[image: image106.png]


 ：按滑鼠左鍵放大。最大可放大到原版的4000%。

[image: image107.png]


 ：同時按Shift及滑鼠左鍵縮小。最小縮小到1%。

	[image: image108.png]



	比例控制：
	下拉式顯示比例選單，以百分比表示。

	[image: image109.png]



	全板：
	顯示電路版全圖。

	[image: image110.png]



	板寬：
	顯示全板寬的比例。

	[image: image111.png]



	板高：
	顯示全板高的比例。


3-2    板示畫面欄位說明

尋找資料輔助工具列欄位說明

[image: image112.png]



[image: image113.png]FHRR

[ot

Wiz o

=i

Ak [T

=] B |

HBEEFET (Net Listing) : [VOC





	零件編號
	顯示出在虛擬電路板上選擇的元件編號。

	腳位
	顯示出在虛擬電路板上選擇的元件的腳位或針點。

	實際值
	顯示出在虛擬電路板上選擇元件的實際值。

	高點
	元件在元件編輯中測試的高點，兩者Pin的號碼相同。

	低點
	元件在元件編輯中測試的低點，兩者Pin的號碼相同。

	網點表列

(Net Listing)
	在欄位中輸入想知道的電路族群(例如VCC或GND)，虛擬電路板會顯示連接的所有元件連接的電路族群腳位。


尋找資料輔助工具列欄位說明

[image: image114.png]


[image: image230.png]



	群組
	當待測板是連板時，顯示測試錯誤的連板編號。

	短路不良組
	當測試時發現短路測試錯誤時，欄位會將關於短路測試錯誤內容顯現出來。

	開路不良組
	當測試時發現開路測試錯誤時，欄位會將關於開路測試錯誤內容顯現出來。

	不良元件
	當測試時發現元件測試錯誤時，欄位會將關於元件測試錯誤內容顯現出來。


開短路 ( O/S ) 編輯畫面

4-1    O/S編輯對話盒

待測電路中，有些零件具有短路特性，有些則相反。所以O/S測試可以簡易的增加可測率、線路連線的狀態……。

程式會在針點之間測量電阻值並記錄。以設定的判斷電阻為標準來決定開短路，成為開短路的測試資料。

編輯畫面如下圖：

[image: image231.png]



[image: image115.png]RBAAEIEE 1 WILEIER 320 RERGEAS




4.1.1    O/S編輯畫面工具列說明

[image: image116.png]



	[image: image117.png]



	返回：
	返回到主畫面

	[image: image118.png]



	保存：
	保存開短路資料

	[image: image119.png]



	快速O/S：
	程式會在針點之間測量電阻值並記錄。以設定的判斷電阻為標準來決定開短路，成為開短路的測試資料。

	[image: image120.png]



	詳細O/S：
	程式會在針點之間測量電阻值並記錄。以設定的判斷電阻為標準來決定開短路，成為開短路的測試資料。

	[image: image121.bmp]
	新增：
	新增一行短路link。

	[image: image122.png]



	新增短路：
	在同一link中新增10個存儲格。

	[image: image123.png]



	元件展開：
	將開短路資料展開為元件測試。

	[image: image124.png]N




	刪除：
	刪除所選內容。

	[image: image125.png]



	設定：
	開啟待測板測試參數設定對話盒，請參考測試參數O/S設定。


4.1.2    O/S編輯畫面欄位說明

	核對壓床
	確認壓床是否到達定位。

	起始針號
	針點的起始針號，預設值為1。

	終止針號
	針點的終止針號，設定值請參考工具列的設定選項。

	確認
	離開編輯畫面，確定要更新資料，儲存檔案。

	取消
	離開編輯畫面，取消更改的資料，不儲存檔案。

	短路群號
	以L為短路族群代號，如L1、L2、L3……。

	P1~Pn
	以P為針號代號，每一個短路族群可接受Pn支針號。

	開路點數
	顯示測試結果為開路的針點總數目。

	短路群數
	顯示測試結果為短路群組的總族群數目。

	短路點數
	執行開短路測試時，非獨立點的點數。


4.1.3    O/S編輯畫面操作說明

· 增加短路群組：

選擇沒有短路族群的P1欄位，輸入要建立為短路的Pin。每個Pin的欄位只能增加一個針腳。輸入後按[確定]的按鍵，離開編輯畫面。再進入編輯畫面時會產生新的族群和Pin。

· 增加新的Pin：

在族群中要增加新的Pin，可以選擇同一短路族群後的P欄位，輸入你要增加的Pin。輸入後按[確定]的按鍵，離開編輯畫面。再進入編輯畫面時會產生新的Pin。

· 防呆偵測功能：

只要在不同的短路群組中有相同的Pin，程式將提示你資料錯誤。

4-2    測試針點資料編輯畫面

特殊狀況的針點在這個畫面中可以被編輯。在畫面的處理上，我們採用左右文字對照。當左圖中的資料被選擇，右圖的資料跟者變化，顯示該針腳所連結的元件。針點編輯畫面如下圖。
[image: image126.png]BHSARATE © NONAME.ICT 21 320 ‘
SHETER FSTEERTR IR LA ¢
$t4% | EREEETE fulE | ZfEatE [+ | PR GF | SHEEE (S |5 4
1 MWE A _ 810 A5 BTINI 1538 1 =
2 1a13 1Y 232 F1 C 1 1390
38 1Y 224 Gl Cl0 1 1695
) 1Y 612 G3  Cl00/C12 1 1876
5 1Al 1Y 308 F3 clo1/cad 1 3
6 MOE 1Y 151 E3 C102 1 574
7 MCE 1Y 375 D3 C103/C34 w7 1
8 D7 1Y 376 €3 Cl04/c34 w7 1
9 D6 1Y 377 €3 Cl05/C34 w7 1
10 D2 1Y 378 €3 Cl0B/CA5 1301
1 IDa 1Y 379 G3  C107/C40 21 1
12 D1 1Y 380 G3  C108/CAD 121 1
13 ID5 1Y 381 F3  Cl09/c44 3 1
14 Do 1Y 225 Gl CI 1 1694
15 1A10 1Y 382 €3 CloC 1 243
16 1Al 1Y 383 €3 clen 243 1
1712 1Y 384 €3 crzc 243 1
18 1A3 1Y 613 B4 Cl13/ca4 3 1 ’_|
19 1ad 1Y gl >





4.2.1    測試針點資料畫面工具列說明

[image: image127.png]



	[image: image128.png]



	儲存：
	儲存

	[image: image129.png]



	列印：
	列印

	[image: image130.png]



	自動產生：
	自動為針點找尋資料中第一個元件為元件資料

	[image: image131.png]



	清除：
	清除

	[image: image132.png]



	選取：
	選取

	
[image: image133.png]


[image: image134.png]



	到針號：
	輸入所要找的針號，再按下左方顯示為GO的按鈕。會自動將游標移到你所指定的針號。


4.2.2    測試針點資料畫面欄位說明

[image: image135.png]BHSARATE © NONAME.ICT 21 320 ‘
SHETER FSTEERTR IR LA ¢
$t4% | EREEETE fulE | ZfEatE [+ | PR GF | SHEEE (S |5 4
1 MWE A _ 810 A5 BTINI 1538 1 =
2 1a13 1Y 232 F1 C 1 1390
38 1Y 224 Gl Cl0 1 1695
) 1Y 612 G3  Cl00/C12 1 1876
5 1Al 1Y 308 F3 clo1/cad 1 3
6 MOE 1Y 151 E3 C102 1 574
7 MCE 1Y 375 D3 C103/C34 w7 1
8 D7 1Y 376 €3 Cl04/c34 w7 1
9 D6 1Y 377 €3 Cl05/C34 w7 1
10 D2 1Y 378 €3 Cl0B/CA5 1301
1 IDa 1Y 379 G3  C107/C40 21 1
12 D1 1Y 380 G3  C108/CAD 121 1
13 ID5 1Y 381 F3  Cl09/c44 3 1
14 Do 1Y 225 Gl CI 1 1694
15 1A10 1Y 382 €3 CloC 1 243
16 1Al 1Y 383 €3 clen 243 1
1712 1Y 384 €3 crzc 243 1
18 1A3 1Y 613 B4 Cl13/ca4 3 1 ’_|
19 1ad 1Y gl >





	電路板名稱
	顯示電路板的名稱。

	總測試針點
	總測試針點數。

	測試針點資料

	針號
	採自動排序的顯示方式，所有針點都列入項目排序。

	節點名稱
	以該點所在的電路族群名稱，例如VCC、GND等。

	位置
	針腳所在位置的區域代碼，以ＸＹ軸的交會法來表示。

	零件名稱
	如同元件編輯中的元件名稱欄位。

	測試針點所連接之元件

	步驟
	在元件編輯畫面中的步驟編號。

	位置
	如同元件編輯中的位置欄位相同。

	零件名稱
	如同元件編輯中的元件名稱欄位。

	高點
	在這所提到的高點如在元件編輯畫面中的高點。

	低點
	在這所提到的低點如在元件編輯畫面中的低點。


自動學習與隔離

5-1    元件自動學習及自動隔離對話盒
完成輸入元件編輯及IC編輯資料後，可以利用此項功能自動學習測試步驟，減少DeBug所花費的時間。
[image: image136.png]ES S

x|

Ead





欄位說明：

在畫面中，所有資料都不需輸入文字。只需勾選要學習的項目，程式會自動到達定位。

	元件選擇：勾選所要學習的項目

	元件學習
	自動學習元件編輯中元件頁的所有步驟。

	ECJ學習
	自動學習元件編輯中ECJ頁的所有步驟。

	IC開路學習
	自動學習元件編輯中IC短路頁的所有步驟。

	TAJ學習
	自動學習元件編輯中TAJ頁的所有步驟。

	學習結果：顯示學習的結果

	項目
	總測試步驟：所有自動學習的步驟數目。

學成步驟數：學習值達到標準值的範圍的步驟數。

失敗步驟數：學習值未達到標準值的範圍的步驟數。

刪略步驟數：學習選項下有多少刪略步驟。

	步驟數
	顯示符合項目條件的步驟數目。

	百分比
	顯示符合項目條件的測試步驟佔所有測試步驟的百分比。

	按鈕：

	設定
	設定各項學習參數。


元件編輯畫面

我們可以透過這個畫面，開始著手編輯元件測試檔案，在資料中分為四大項：元件、EC Jet、IC開路及TA Jet四種。

· 元件測試主要在於各種被動元件和電晶體類。

· EC Jet測試主要在於電解電容的極性上。

· TA Jet測試主要在於IC測試。

· IC clamping diode測試。

其畫面如下圖所示：
[image: image137.png]© 2BL FER)
~ & RIE A AR

He PEHD BEQ SO
B ~1d4 .k % @ B8

Tl |ECler ICHIEE [Ta el | )

O E[BEAE  |Rbstn (08| w5 ffsgswgﬂ E{E [EEIE 2= U:IKE H‘KE [Eg ETT]S] e
1 1C1-1-5/p 000 V BL 62 1c- 000V 000V 004

1cl25 000 V BL 70 52 1c- 000V 000V O 30 30 004 O
1C1-35 000 V BL 86 52 1IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1IC14-5 000V BL [ 877 52 Ic- 000V 000V 0 300 30 004 0
1Ic16-5 000 V BL 5 52 1C- 000V 000V 0 300 30 004 0
1IC175 000 V BL 4 52 1C- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C185 000 V BL 59 52 1IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1c195 000 V BL 68 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C1-10-5 000 V BL 11 52 1c- 000V 000V 0 300 30 004 0
1Cl-115 000 V BL 26 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1cl-12-5 000 V BL 27 52 1IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C1-135 000 V BL 25 52 1IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C1-14-5 000 V BL 61 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C1-155 000 V BL 30 52 1C- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C1-16-5 000 V BL 31 52 1IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C1-175 000V Bl 128 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C1-18-5 000V Bl 124 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C1-19-5 000 V BL 64 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1c1-20-5 000V Bl 123 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
11215 000 V BL 63 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1cl22-5 000 V BL 65 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1c1-235 000 V BL 66 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0

1c1-24-5 000 V BL 73 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 jJ
;

SEBW 60 MmE .7  TES& .0 47 8.4 [CAP NUM




注意：

· 資料字體為黑色，表示元件量測值正常。
· 資料字體為紅色，表示元件量測值不正常。

· 資料字體為灰色，表示元件忽略不量測。

6-1    編輯畫面工具列說明
[image: image138.png]- HRP 83l FBF EHHE@ ALt QBS®BE&EG 2 A





	[image: image139.png]



	離開：
	離開本視窗畫面，回到主畫面。

	[image: image140.png]



	儲存：
	儲存編輯。

	[image: image141.png]



	恢復：
	在Debug時，會變更到量測值，按下此按鍵會恢復量測值。

	[image: image142.png]



	元件/板示： 
	開啟元件/板示視窗。

	[image: image143.png]



	板示：
	開啟板示視窗。

	[image: image144.png]



	分佈圖：
	顯示測試資料統計圖，請參考測試資料統計圖說明。

	[image: image145.png]



	剪下：
	剪下資料。 

	[image: image146.png]



	複製：
	複製資料。

	[image: image147.png]



	貼上：
	貼上資料。

	[image: image148.bmp]
	新增一行：
	新增一行。

	[image: image149.png]



	新增排線：
	新增排線。

	[image: image150.png]



	填入：
	顯示填入對話盒，請參考填入對話盒說明。

	[image: image151.png]



	尋找：
	輸入想要尋找的文字，然後按下尋找按鈕(或F3)，畫面控制格會自動跳躍到含有該尋找文字的欄位。
按CTRL+F3可將目前所選字串(反白部分)設為欲尋找字串。

	[image: image152.png]



	直達步驟：
	在尋找字串方塊內輸入步驟數後按此圖示即可直達該步驟。

	[image: image153.png]



	尋針：
	使用探棒，接觸治具上針腳，顯示針腳編號。

	[image: image154.png]



	測試：
	選擇量測值欄位時，該欄位內陷並反白。按下測試後，會連續執行該步驟的測試。

	[image: image155.png]



	頁測：
	編輯畫面中所有測試步驟的測試。並將新的測試結果加入元件編輯的資料中，所有欄位更改測試結果。

	[image: image156.png]



	全元件：
	單一元件的所有測試步驟都執行測試。

	[image: image157.png]



	全測：
	執行所有測試步驟的測試。並將新的測試結果加入元件編輯的資料中，所有欄位更改測試結果。

	[image: image158.png]L3




	反點：
	畫面使用虛線框，顯示目前可以控制的欄位。當按下反點後，控制欄位所屬的測試步驟中的高點和低點欄位會互換針腳編號。若是控制框位於量測欄位時，會先更換針腳值再執行該測試步驟的測試。若是處於連續測試時，不會停止連續測試，並變更針腳值。

	[image: image159.png]



	隔離：
	顯示隔離對話盒，請參考隔離對話盒編輯。

	[image: image160.png]%




	刪除：
	刪除測試步驟。

	[image: image161.png]



	刪略：
	執行測試時，忽略此測試步驟。

	[image: image162.png]



	補償值：
	扣除ICT開關板上雜散電容，讓測試資料正確性增加。在設定中也可以扣除線阻對小電阻的影響。

	[image: image163.png]



	重複：
	增加目前測試步驟的測試次數。

	[image: image164.png]



	排序：
	將編輯畫面中的滑鼠游標點選顯示字樣的欄位，可以選擇所有測試步驟中屬於字樣意義的欄位，欄位會呈現反白狀態。此時排序按鈕會呈現可以使用的彩色圖形。按下按鈕，畫面中的測試步驟會根據圈選欄位排出小到大的順序。

	[image: image165.png]



	重序：
	承上排序說明，此時測試步驟序號產生變化，變的不規則。這時按下重序，會將測試步驟序號重新排列。

	[image: image166.png]



	說明：
	操作使用說明。


6-2    編輯畫面欄位說明

	步驟
	測試資料排列順序。

	E
	採用『*』標示資料是否測試。

	零件名稱
	將材料表(BOM)上的零件編號輸入此欄，如R1等，最多可輸入八個文、數字 ( 如果輸入字元中有空白字元時，系統會自動消除空白字元 )。

當正常測試時，系統會從第一個項目到最後一個項目依序執行測試，不會停止。 ( 除非測試可變電阻，帶調整到規格值之後，再往下測試 )

編號第一字元為預設測試模式，對照如下：
零件編號

對應模式

零件編號

對應模式

R

R(電阻)

Q

TR(電晶體)

L

L(電感)

F

FET(場效電晶體)

C

C(電容)

U

IC(積體電路)

D

D(二極體)

J

J(跳線)

Z

ZEN(曾納二極體)

P

PHO(光耦or繼電器)



	實際值
	元件的標準值，以BOM表為準。此欄所數值設定單位為設定預設檔位，可輸入單位：G、M、K、m、u、n、p。程式會自動由輸入的值來決定以下所說明的F、T、S的欄位值。

	位置
	元件的區域座標。

	高點
	測試時電流由此點流入待測的零件，電阻、電容，電感無方向性，但是二極體、電晶體、IC有方向性需將正電壓點號填入於此欄，否則會有不正確的測量值。

	低點
	測試時電流由此點流出待測的零件，測試二極體，電晶體和IC時必須將負電壓點號，填入於此欄。

	模式
	元件測試的模式。程式會自動由輸入的值來決定以下所說明的F、T、S的欄位值。

	標準值
	測試時即以此值為判斷的標準，所有單位皆以標準值單位為準，通常標準值與實際值相同。只有在試過各種方法，測試值仍然無法與實際值相近時，才將測試值輸入本欄。

	量測值
	元件測量到的量測值，按下[Space]測試這個零件，並將值顯示出來，按下[F5]為連續測試。

	延遲
	充電到測量的時間。單位1mS，由0到9999的自然數來設定。

	上限
	元件標準值的上限百分比，可輸入的範圍是 1 ～ 200，

“ 0 ”表上限值為無窮大。

	下限
	元件標準值的下限百分比，可輸入的範圍是 1 ～ 99，

“ 0 ”表下限值為0。

	Fg
	測量方式測定值。

一般RLC有五種設定Mode[1-5]：

[1] →CV-R、[2] →CI-R、[3] →CV-SYNC、

[4] →CI-SNC、[5] →AC-R。

Tr、HFE  Mode設定有二種設定：

[N] →NPN、[P] →PNP。

FET Mode 共有四種設定：

[P+] →P通道增強型、[P-] →P通道增強型、

[N+] →N通道增強型、[N-] →N通道增強型。

Dr Mode 共有二種設定：

[1] →Si-Diode、[2] →Ge-Diode。

Dr Mode 共有二種設定：

[1] →Si-Diode、[2] →Ge-Diode。

RLY Mode 共有四種設定：

[NE] →D_N—Tr-E、[PE] →D_P—Tr_E、

[NC] →D_N—Tr-C、[PC] →D_P—Tr_C。

	F
	設定50Hz～2MHz AC信號源，游標在量測值時按

[Alt -←] 可將檔位向下一檔

[Alt -→] 可將檔位向上一檔。

	T
	設定測量量測時間；可設定四種：

1 → 2ms、2 → 4ms、3 → 8.33ms:10ms、4 → 16.6ms:20ms。

本欄位即用來量測時間，將游標移至量測值，按[ Alt -↑]，可把檔位前進一檔，按 [Alt +↓]，可使檔位退一檔。

	S
	根據待測零件的值自動決定測試信號源的檔位 ( 電阻，電容或電感測試時，檔位決定電流或電壓的大小， )，但有時因為特殊的線路情況，使用者必須變更檔位，本欄位即用來修改檔位，將游標移至量測值，按[ Ctrl -↑]，可把檔位前進一檔，按 [ Ctrl +↓]，可使檔位退一檔。

	隔離1~10
	零件測試時，有時需要設定隔離點，系統提供最多到10個隔離點。可用[ Alt - A]鍵自動尋找隔離點，也可用[Alt - G]顯示可能的隔離點，如果自動尋找隔離點不能找到恰當的隔離點，可以人工的方式來嘗試。

	重復
	重復量測次數(0~255次). 

	補償值
	部份元件值偏小，會受到電路或測試線路影響，產生較大的量測值。輸入補償值扣除這些影響。


6-3    填入對話盒說明
按Ctrl+F可開啟填入對話盒。
填入對話盒可以讓使用者一次改變多個步驟相同欄位的值。

[image: image167.png]TE

RO





欄位說明：

	起始行
	顯示起始的行數，即欲變更數值的起始步驟序號。

	終止行
	顯示終止的行數，即欲變更數值的起始步驟序號。

	內容
	輸入要在欄位中改變的文字。

	選擇欄位名稱
	選擇要變更數值的欄位名稱。


★ 填入功能限於針對同一欄位之填入，不能跨欄填入，填入後亦無法回復。

6-4    元件隔離點對話盒 [ Alt + G ]

欲作隔離點編輯時，按 [Alt + G] 或按工具列 [image: image168.png]


 進入此功能。
選擇此功能時，測試程式顯示如下：

[image: image169.png]|

[vyO b @559

FEEE EPHE UE S5 BHE
[r1 [rwoel [ o [ 1msa
RIT 100KQ: 1o
RI3 1.00MO 1o
RIS 10.0M0 1.

R3 100 © 14

RS 100 0 1s

R7 1.00KQ 18

RY 10.0KQ 1

a: o e a3 G0 @5 [0
6t 0 6o e 6 [0 i o
F1-858 F3-3E0 F5.
Fo-Fel CUIZIE{E 3 ESCH





6.4.1    元件隔離點畫面區域說明

1 元件視窗

：顯示目前高點針點所有連接元件資料。

2 G1、G2……
：顯示隔離的腳位，總共有10個隔離點欄位。

3 熱鍵提示   
：各項熱鍵之提示。

6.4.2    元件隔離點畫面工具列說明

[image: image232.png]



	[image: image170.png]



	全部刪除
	將對話盒中所有的隔離欄位中的值，全部清除。

	[image: image171.png]



	全部選擇
	將對話盒中的元件設定為隔離點，最多10個。

	[image: image172.png]



	指定選擇
	將元件視窗內反白的元件設定為隔離點。

	[image: image173.png]



	測試
	進行測試，確認隔離效果。

	[image: image174.png]L3




	反點
	高/低欄位的值交互變換，由於高點的腳位變化，所以元件

視窗內的元件資料會跟隨變化。

	[image: image175.png]



	尋針
	使用探棒，接觸治具上針腳，顯示針腳編號。

	[image: image176.png]



	復原
	復原到剛進入對話盒時的隔離點資料狀態。


6.4.3    隔離點特殊指令
	TAB
	按第一下由G1，進入畫面選項按第二下會進入G2.G3……欄位，直接輸入隔離點腳位。

	F1
	功能表說明。

	F2
	清除所有隔離點欄位的值，還原到未隔離的狀態。

	F3
	隔離所有腳位，若是超出10個腳位的針點，則無法隔離。

	F4
	離開編輯隔離點對話盒。

	F8
	高 / 低欄位的值交互變換，由於高點的腳位變化，所以元件視窗內的元件資料會跟隨變化。

	F9
	使用探棒，接觸治具上針腳，顯示針腳編號。

	Ctrl-Z
	復原到剛進入對話盒時的隔離點資料狀態。


6-5    並聯元件對話盒 [ Alt + P ]

此對話盒的功能在顯示出是否有相同針點的元件，待測元件可能會受到其他元件的影響，導致測試值不同或無法測試，此時我們可以由這個對話盒找出會影響的原因，進而改變測試模式，或是刪略其他步驟，避免測試值不同的元件產生。

按 [Alt + P] 打開並聯元件對話盒。

[image: image177.png]S BIEEW  ERME N8 {8
[ 26 |rst | ool | e 67
23 R5IG 100 0 6 67

[ |

i)





6.5.1    並聯元件對話盒畫面欄位說明

	測試步驟
	元件在元件編輯畫面中的步驟編碼。

	零件名稱
	元件在BOM表中名稱。

	實際值
	元件在BOM表中實際值。

	位置
	元件所在區域，是以ＸＹ軸交會為主，所編排的位置。

	高點
	元件在元件編輯畫面中的電源輸入針點。

	低點
	元件在元件編輯畫面中的電源輸出針點。

	刪略
	將反白部份的步驟刪略，資料仍然存在，只是在忽略不測。在此刪略的步驟，在元件編輯資料中也會同步刪略。


6-6    測試資料統計圖說明

[image: image178.png]IR MEL Y T ML QBeESE s ASE S8 7

Tl |EClet | ICHEE| TA et | IBEE w-
EEERE I'l!&fi {ml ns!sl m\ﬂmmﬁ Imm {E;‘s\m{'rmlnlmlsl
o | DoavDT o @b imv memv 0 1 % 005 o
1 ZomV/D7 46 #D  3BmV 2mV 0 0 30 008 0
14 [QDI5 1 2- 350pF H3 416 1012C 20pF 212pF 0 30 30 434 0
16 [7[QDIS 2.3-T  364mV H3 416 679 D 364mV  330mV 0 30 30 008 0
18 |'|QDI9_1.3-B  364mV D7 46 39 D 364mV  328mV. 0 30 30 008 0
% 27 6%mVAS 62 7D @9mV %emV 0 0 30 005 0
il T 654mV A4 279 602 D 654mV  719mV 0 30 30 008 0
28 T 101V A4 279 907 TR 152V 18V 0 30 30N 004 O
o) T T5mVD6 97 96D  TmV 6%mV 0 30 30 005 0
30 T 0mVD6 97 46D TOmV T5mV 0 0 3 005 0
31 -T 69%mV D6 46 926 D 6%8mV_ 6llmV 0 30 30 005 0
32 74ImV D6 929 153 D ImV  702mV 0 30 30 005 0
3 75TmVID6 %9 46 D 757V 75mV. 0 20 3 005 03
<1 o
T
w s
o
@
o
° ™
—

ESE () BER




6.6.1    統計圖示介紹
	長條圖
	當元件編輯控制框位於單一元件步驟資料，呼叫的統計圖會以條狀顯示測試該元件的歷史資料。

	折線圖
	當元件編輯控制框位於單一元件步驟資料，呼叫的統計圖會以點為主，再以線連接狀顯示測試該元件的歷史資料。

	區域圖
	當元件編輯控制框位於單一元件步驟資料，呼叫的統計圖會以點為主，再以線連接狀在所連接的區域塗滿顏色顯示測試該元件的歷史資料。

	區塊圖
	當元件編輯控制框位於單一元件步驟資料，呼叫的統計圖會以條狀為主，在柱狀的區域塗滿顏色顯示測試該元件的歷史資料。

	圓形圖
	當元件編輯控制框位於單一元件步驟資料，呼叫的統計圖會以圓形圖切割百分比，在範圍內塗滿不同的顏色顯示測試該元件的歷史資料。


6.6.2    測試資料統計圖欄位說明

DUT：待測元件實際值

TL：允許的下限值

TH：允許的上限值
	項目
	

	VL
	小於DUT-(DUT*TL/100*2)

	L1
	DUT-(DUT*TL/100*2)

	L2
	DUT-(DUT*TL/100*1.5)

	C1
	DUT-(DUT*TL/100)

	C2
	DUT-(DUT*TL/100/5*4)

	C3
	DUT-(DUT*TL/100/5*3)

	C4
	DUT-(DUT*TL/100/5*2)

	C5
	DUT-(DUT*TL/100/5)

	C6
	DUT

	C7
	DUT+(DUT*TH/100/5)

	C8
	DUT+(DUT*TH/100/5*2)

	C9
	DUT+(DUT*TH/100/5*4)

	C10
	DUT+(DUT*TH/100)

	H1
	DUT+(DUT*TH/100*1.5)

	H2
	DUT+(DUT*TH/100*2)

	VH
	大於DUT+(DUT*允許的下限值/100*2)

	
	

	量測值
	待測元件的量測值。

	誤差
	待測物的實際值和量測值的差異和實際值比較的百分比。

	次數
	在以往測試資料中，量測值在該誤差範圍內所測到的次數。

	百分比
	在以往測試資料中，量測值在該誤差範圍內所測到的次數，再所有測試次數所佔的百分比。


2、 IC編輯畫面

對於IC的測試，都在這個畫面編輯，輸入腳位數目、正負電源和接地等等輸入的項目，再轉換為元件編輯，如下圖。

[image: image179.png]



7-1    IC編輯畫面欄位說明
	步驟
	IC測試中，對於電路板作順序的排列方便測試分類。

	M
	刪略的記號，也顯示測試錯誤時，測試值和標準值的差異。當為「+」時，表示測試值大於正常範圍。為「-」則相反。

	IC 編號
	BOM表上的元件代碼。

	位置
	IC所在位置的區域代碼，以ＸＹ軸的交會法來表示。

	腳數
	指待測IC的IC腳數。

	VCC
	指待測IC的IC電源輸入腳位。

	GND
	指待測IC的IC接地的腳位。

	TAJ
	Pad的編號，決定Pad對應到那一顆待測IC。

	VDD
	指待測IC的IC電源輸入腳位。

	AGND
	指待測IC的IC接地的腳位。

	VEE
	指待測IC的IC電源輸入腳位。

	上限
	容許測試值誤差上限。

	下限
	容序測試值誤差下限。

	重複
	重復測試次數。

	P1
	指待測IC的編號1的IC腳位，而欄位輸入的針腳號碼代表它所對應的針腳。

	P2
	指待測IC的編號2的IC腳位，而欄位輸入的針腳號碼代表它所對應的針腳。

	Pn
	待測IC有幾隻腳，欄位就會根據上面提到的IC總腳數輸入欄位，增加Pn的數目。N = 1 ~ 10


7-2    IC自動學習對話盒

在IC編輯畫面下工具列按 [image: image180.png]


 即會開啟 [ IC自動學習對話盒 ] ，如下圖：
[image: image181.png]Jxﬁﬁ\zn

Tl BERE

AR

wEH: [

I~ &NOPn

meE Y

D BERE
VD &g

I~ &NOPn

7 voe

I~ VDD

V EEhEs
I~ &EHPR

¥ GHD)

I AGND, I~ VEE.





7.2.1    IC自動學習對話盒工具列說明
[image: image182.png]



	[image: image183.png]



	全學習：
	對勾選的IC，執行IC自動學習功能。

	[image: image184.png]



	IC資料展開：
	對勾選的IC，增加所有腳位和VCC、GND等腳位的IC短路測試步驟。這些步驟可以測試IC的保護二極體特性。

	[image: image185.png]



	DR自動學習：
	對勾選的IC，擁有並聯情形的IC腳位，測試兩端的電阻值。

	[image: image186.png]



	全選：
	勾選全部的IC。

	[image: image187.png]



	全不選：
	取消勾選全部的IC。


7.2.2    IC自動學習對話盒欄位說明

[image: image188.png]Jxﬁﬁ\zn

Tl BERE

AR

wEH: [

I~ &NOPn

meE Y

D BERE
VD &g

I~ &NOPn

7 voe

I~ VDD

V EEhEs
I~ &EHPR

¥ GHD)

I AGND, I~ VEE.





欄位說明：

	IC列表
	顯示BOM表IC編號，後方有勾選框。

	TAJ學習設定：

	TAJ學習
	自動學習時，若是勾選，則執行TAJ測試自動學習。

	含NO Pin
	

	檢定數
	TAJ學習時，採用的測試次數。

	穩定度
	採用的測試次數，測試結果的差異量以百分比表示。

	ICD學習設定：

	ICD學習
	自動學習時，若是勾選，則執行IC焊接O/S測試自動學習。

	自動模式
	勾選時，會選擇IC腳位與各種電壓源間，能產生出穩定且大訊號的測量方式，來測試IC焊接O/S狀態。

	含NO Pin
	

	含電源 Pin
	

	ICD學習選項：選擇IC焊接O/S測試的電壓源。

	VCC
	以IC各Pin腳和VCC來測試IC焊接O/S狀態。

	GND
	以IC各Pin腳和GND來測試IC焊接O/S狀態。

	VDD
	以IC各Pin腳和VDD來測試IC焊接O/S狀態。

	AGND
	以IC各Pin腳和AGND來測試IC焊接O/S狀態。

	VEE
	以IC各Pin腳和VEE來測試IC焊接O/S狀態。


3、 測試程式編輯

一、新測試程式編輯

測試程式通常會由製作治具廠商負責編輯製作，一般來說使用者只需做局部修改即可，但若有需要製作一個新程式時，請參考以下說明：

1. 新增電路板

2. 設定系統組態

3. 設定測試參數

4. 進入零件編輯畫面(Component Edit)作編輯

5. 進入IC編輯畫面(IC Edit)作編輯
6. 學習(Learning)(Open/Short, IC, TAJ, ECJ)

7. 進入測試，將有問題的一一Debug
1-1    新增電路板：

新增一個電路板會將之前所有測試值或測試設定為初始值

[image: image233.png]



1-2    設定系統組態：
依出廠值或各公司設定，設定一般新增程式不會更動。操作請參考第二章
[image: image189.png]stos | MRoe | Bmores|

RIS RTEAE A : [ s
EAEFEAE: [0 s

BRI [RERER <]

B mE | |





1-3    設定測試參數：
[image: image234.png]


1.3.1  待測版參數 

設定電路板名稱、多連板、點數、群組、…等
1.3.2  O/S 參數

· 阻值設定(Register Setup)：依電路特性設定之.
· 時間延遲設定(Time delay setup)：開路延遲一般為1(unit: 50us)，如有電路板有大電容時可依實際情況加大.

· 短路延遲一般為5(unit: 1ms)，如有電路板有大電感時可依實際情況加大。操作請參考第二章
[image: image190.png]ReEE

wrme: [T ke o

HiEEE
BoReTEH : 50
U : [20
EHEE : 5

[ FREERTE
RgEE: [ mmmE: [

BRAERTE

i

W | _zRw 7





1-4    元件編輯：
按下[F2]，進行元件測試程式的編輯。操作請參考第二章
[image: image191.png]© 2BL FER)
~ & RIE R AR

He PEHD BEQ SO
H@ ~dh .5 & H P ES

F#E JECTet |ICHEER | TA et | BT
B ARE S @ B [ (e e (e R RlE EE U:I!E \TKE [Fe JETT]S] TR~
1 cl 100nF D 136 135 C 100nF 000 F 323

c2 1.00mF D2 120 62 C 100mF 000 F O 30 30 ro21 O
c3 104mF C2 120 62 °iC 104pF 000 F O 300 30 434 0
c4 104mF B2 62 52 C 104pF  000F O 300 30 434 0
C5 470uF B2 62 52 C 47uF  000F 0 30 30 1011 0
c7 222mF B2 56 66 C 222pF  O00F O 300 30 434 0
8 104mF B2 52 62 C 104pF  000F O 300 30 434 0
c9 100uF B2 52 62 C 100uF  000F O 30 30 1012 0
cl0 100nF DI 146 145 C 100nF  000F O 300 30 334 0
cll 10.0nF DI 149 150 C 100nF  000F O 300 30 334 0
clz 100nF BL 62 59 C 100nF  000F O 300 30 323 0
Cl13 100nF BL 42 88 C 100nF  000F O 300 30 323 0
Cl4 10.0nF Cl 91 9 C 100nF  000F O 300 30 334 0
Cl5 10.0nF Cl 92 93 C 100nF  000F O 300 30 334 0
Cl6 22mF Al 42 19 C 2mF 000F 0O 300 30 323 0
cl17 220mF Al 42 20 C 22mF 000F O 300 30 323 0
cl8 102mF B2 63 62 C 102pF  000F O 300 30 434 0
cl19 102mF 42 39 42 C 102pF  000F O 300 30 434 0
c20 102mF 42 29 28 C 102pF  000F 0O 300 30 434 0
cal 10.0nF Cl 90 95 C 100nF  000F O 300 30 334 0
c22 104mF Bl 86 62 C 104pF 000 F O 300 30 434 0
23 104mF Bl 70 62 C 104pF  000F O 300 30 434 0
DL T00mV D2 62 139 D T00mV. 000V 0 300 30 005 EH

. ;

EAEE (B8] BB GEHW . 230 MBS0 TES& .0 47 &3 [CAP NUM




1-5    IC 編輯：
按下[F3]，進行IC測試程式的編輯。操作請參考第二章依序建立資料

[image: image192.png]© 2BL FER)
~ & RIE A AR

He PEHD BEQ SO
B ~1d4 .k % @ B8

Tl |ECler ICHIEE [Ta el | )

O E[BEAE  |Rbstn (08| w5 ffsgswgﬂ E{E [EEIE 2= U:IKE H‘KE [Eg ETT]S] e
1 1C1-1-5/p 000 V BL 62 1c- 000V 000V 004

1cl25 000 V BL 70 52 1c- 000V 000V O 30 30 004 O
1C1-35 000 V BL 86 52 1IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1IC14-5 000V BL [ 877 52 Ic- 000V 000V 0 300 30 004 0
1Ic16-5 000 V BL 5 52 1C- 000V 000V 0 300 30 004 0
1IC175 000 V BL 4 52 1C- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C185 000 V BL 59 52 1IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1c195 000 V BL 68 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C1-10-5 000 V BL 11 52 1c- 000V 000V 0 300 30 004 0
1Cl-115 000 V BL 26 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1cl-12-5 000 V BL 27 52 1IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C1-135 000 V BL 25 52 1IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C1-14-5 000 V BL 61 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C1-155 000 V BL 30 52 1C- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C1-16-5 000 V BL 31 52 1IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C1-175 000V Bl 128 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C1-18-5 000V Bl 124 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1C1-19-5 000 V BL 64 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1c1-20-5 000V Bl 123 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
11215 000 V BL 63 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1cl22-5 000 V BL 65 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0
1c1-235 000 V BL 66 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 0

1c1-24-5 000 V BL 73 52 IC- 000V 000V 0 300 30 004 jJ
;

SEBW 60 MmE .7  TES& .0 47 8.4 [CAP NUM




1-6    學習：

以上設定完成後，進行學習三步驟依序[快速O/S學習]、[元件學習/隔離]、[IC自動學習]，學習時間長久由點數多寡決定。操作請參考第二章
[image: image235.wmf])

(

q

Sin

Z

X

m

L

=


[image: image236.wmf]f

X

L

L

p

2

=

[image: image237.png]



[image: image193.png][ sEa Esle]  [goo)

i &5 ZE
e g





1-7    測試：

學習三步驟完成後先進入測試，將Fail steps Debug請參閱下一章。

[image: image194.png]© 2BL SR FHO PHQ BED HHEO
v @aam ?

e 0 21 mc a |
O REESS: | 2w
0 {EERE ¢
) M L
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
0 00% 0 00% 0 00%
FETRE
7 T I W= I I |

e

A aM1z1




二、測試程式製作流程
學習三步驟完成後先進入測試畫面測試，首先進行設定，按下[測試參數]：
1.  壓床操作模式設為手動可減少操作壓床時間以利Debug。

2.  依序測試測試項目的穩定度及正確性：項目由上而下，由左而右。

[image: image195.png]([ Deme

=181]

BRE HE BAD SEL D GHO DED HED BB
DEHE Beee® B @ B 2

e | onse | TaTEE

IV g

B 208
G FRETH : [REAEE

{ I osTRPLE
IRER T e
I & | s
(o=
~ RAW ¥ RETEST =g - Ex

e | mw |

R

EAENE [HH] BB iESW . 291 mm&. 7 TE&. 0 | CAP UM





2-1    開路／短路測試程式製作流程﹔

1.    學習後在測試畫面只測試開路、短路選項

[image: image196.png]28 | Tl | REset|
R

EFRBEES  [ATRE
R

TR ¢

I BEEE [ OECRt
I~ OSTRbLE

I E8 EY
[mll=E EY
i EY

I~ Akt

& RAW ¥ RETEST

=3 B | _=mm |





2.
測試O/S穩定度

Pass時儲存測試檔

Fail時

i.
確認針床探針接觸是否良好，如果良好則重新學習，測試ok儲存測試檔，否則進行下一步驟(ii)

ii.
更改O/S參數，重新學習後測試ok回到(2)否進行下一步驟(一般完成此步驟即可完成開路、短路測試選項測試)

3. 
進入O/S編輯，手動修改O/S參數(盡量不手動修改)

2-2    傳統元件測試程式製作流程
1.   學習後在測試畫面只測零件測試選項

[image: image197.png]28 | Tl | REset|
BB R

il

EFRBEES  [ATRE

©EEEE] [ ECR
I~ OSTR®PIE

I E8 EY
[mll=E EY
i EY

I~ Akt

& RAW ¥ RETEST

=3 B | _=mm |





2.
測試穩定度

Pass時儲存測試檔

Fail時

i. 確認針床探針接觸是否良好，如果良好則重新學習，測試ok儲存測試檔，否則進行下一步驟(ii)
ii. 按[F2]進入元件編輯(Component Edit)，調整Fail步驟程式

a. 先確認實際元件與BOM表是否相符，調整後測試OK則到步驟(iii)，否則進行下一步驟(b)

b. 按" F2或Alt+A "單步學習，調整後測試OK則到步驟(iii)，否則進行下一步驟(c)
c. 檢查S檔位是否正確，調整後測試OK則到步驟(iii)，否則進行下一步驟(d) (S檔位選擇請參閱本章第四章節)

d. 按" ALT+G " 尋找適當的隔離點，調整後測試OK則到步驟(iii)，否則進行下一步驟(e)

e. 更改標準值，調整後測試OK則到步驟(iii)，否則進行下一步驟(f)

f. SKIP 步驟(並聯元件或無法測試元件)
iii. 如測試元件很多錯誤時按" ALT+→ "自動跳到下一個Fail step後回到(a)步驟繼續調整，直到無Fail step時(按F4)進行測試回到(2)步驟

2-3    TAJ測試程式製作流程

1. 學習後在測試畫面只測TA Jet選項

[image: image198.png]28 | Tl | REset|
R

R : [ ]
TR [FEAEe ]
I OSTR®LE

&8 |
roEEEs [ e

BEETE EY





1. 準備或選取一片已知好板(known good board for learning.)
2. TAJ設定

3. 開始TA Jet 自動學習

4. 測試項目設定：自動學習之後只勾選測試TA Jet
5. 手動 DEBUG：為了提高TAJ的可測率，測試一連串的板子，調整高低限，以避免誤判
2-4    ECJ測試程式製作流程

步驟1.    學習後在測試畫面只測EC Jet測試選項
[image: image199.png]S8 |FlEnse | mEsw |
R

EFEEES : [LTHF ©
TR [HEFRE

W~ ECHR
I OSTR®LE
I ARt
&8 s
roEEEs [ e
7 RAW [ RETEST s [0 ke
=3 B | _=mm |





步驟2.    測試穩定度

Pass時，儲存測試檔

Fail時，

i. 確認pin+，pin-針號及G1欄位電容頂針的針號是否正確，

ii. 確認Tm欄位是否設為CP模式後，回主畫面作Auto Learning。

·  Learning結果正確時：

可按F8單顆確認抓到極反後進入步驟3；未抓到極反則進入步驟2。
如測試值小於10mV時，試著將T欄位更改成3、S欄位更改成5，進入步驟2。
· Learning結果為“++++”時：

確認上頂針針號是否正確或檢查頂針與待測電容是否接觸到，確認OK後，再進入步驟2。
· Learning結果為“----“時：

如為防爆電容，可將fg欄位更改成2，程式自動將T欄位及S欄位更改成4及6，進入步驟2。

步驟3.    確認P+ / P-是否正確：

i. P+ / P- 正確時按Alt_D作Auto Delay。

ii. P+ / P- 不正確時，確認Dly欄位為0，按Alt_A作Auto Learning。

步驟4.    將Tol+改為200，Tol-改為99。

三、基本測試原理
3-1    隔離 ( Guarding )原理
隔離為ICT量測很重要的一種應用技術，乃是將待測零件相連接的零件給予隔離，使待測零件的量測不受影響，如下圖所示，應用運算放大器設計之電壓隨耦器 ( Voltage Follower ) ，使輸出電壓 ( VG )與其輸入電壓 ( VA )相等，及運算放大器之兩輸入端間虛地 ( Virtual Ground )的原理，使得與待測零件相連的零件之兩端同電位，而不會產生分流來影響待測零件的量測，如同是已將將待測零件相連接的零件給予隔離。

經由隔離之實施後，流經R1的電流幾近零，不致影響R之量測。 ( 注意：當測試模式為定電流模式時，隔離高點( Pin+ )；若測試模式為定電壓模式時，則隔離低點(  Pin-  ) )
[image: image200.emf]R1


IR


Vm


V








+


-


VG











I


R2


R3


IR1


VA




R1

IR

Vm

V



+

-

VG



I

R2

R3

IR1

VA


由於VG=VA，因此IR1=0

所以IR=1，所以R=V/I

隔離 ( Guarding )基本原理圖

3-2    電阻的測試原理

3.2.1    定電流測量法 ( MODE R， Scale 8 )

如下圖所示，為被使用測量大電阻的測量法，乃是應用歐姆定律 ( Ohm’s Law )：R = V / I，提供定電流源至待測電阻，再由其兩端所量測之電壓值，來計算待測電阻之阻值。

[image: image238.png]HEERAW  Conl
FIBICTEBQ)... Cuk0
BEFICHHRE  Cuks
S,

EARRERD,
[N

AR

FUENE) =3
HEFUEND)
FUETRER)

D
181List
R




[image: image239.png]WRTRI(D)
EEET Q)
FBIOKANOQ)
TESCON ©)
1C 1000)

FHEEE ) »




3.2.2    定電壓測量法 ( MODE  R， Scale 1~7 )

如下圖所示，為常被使用之電阻的測量法，乃是應用反相放大器 ( Inverting Amplifier )原理：Vo = -Vi * Rf / R，計算出待測電阻Rdut= -Vi * Rf / Vi。

[image: image240.png]


[image: image241.png]




3.2.3    相位測量法  ( MODE  R/C，R+C， R/L ，R+L  )

[image: image242.png]G1

G2

Pin+

Pin-

NE



當電阻與電容並聯，或電阻與電感並聯時，使用相位測量法可一併測量出電阻與電容 ( 或電感 )；此法為送出交流電壓源至待測零件，由於流通過電阻與電容 ( 或電感 )的電流，會有90°的相位差，可利用該相位差來分別量測出電阻與電抗所形成之電壓，而計算出電阻與電容 ( 或電感 )之值。

以下為電流相位與三種阻抗的關係  ( 設信號電壓波形為0° )

[image: image243.png]Pin+

Pin-

PE



[image: image244.png]Pin+

Pin-



[image: image245.png]G1

G2

Pin+

Pin-

PC




執行相位量測時，可依電容或電感值，選用右述八種交流訊號源：50/60HZ、100Hz、1KHz、2KHz、5KHz、10KHz、100KHz、2MHz，分別為四種設定模式 ( R/C，R+C， R+L ，R/L )。

3.2.4    R4 Mode ─ 四線式量測法

[image: image246.png]



原理：

針對小電阻的量測，傳統量測法屬二線式(如右圖所示)

RMEAS = V/A = r1 + r2 + RDUT

若r1 + r2 之線內阻值與RDUT值越接近，其誤差越大。

[image: image247.png]




四線式量測法其接線如右圖所示

RMEAS = V    = RDUT


∵ Im+ ＝ Im- ≒ 0
∴VMEAS  ≒ VDUT

不受r1 + r2 及rm1 + rm2之影響

3-3    電容器的測試原理

3.3.1 定電壓測量 ( MODE C )

[image: image248.png]Pin+




[image: image249.png]Pin+




[image: image250.png]Pin+




[image: image251.png]



如上圖所示應用運算放大器 ( OPA )之反相放大原理：Vo = -V * R / Xc，其中Xc =1/ ( 2(fC )乃電容所產生的電抗，f為交流定電壓的頻率，再以角加速度『( = 2(f』來代表，則可由公式：C ＝ -Vo / ( V * ( * R )，來計算出電容之值。

此類量測法使用50/60Hz、100Hz、1KHz、2KHz、5KHz、10KHz、100KHz、2MHz八種頻率之交流信號，為 “ C ”測試模式。
3.3.2 定電流測量 ( MODE C )
當電容值為10uF以上時，電腦會自動設定DC電容量測法。此法是用DC定電流來使待測電容充電，然後由充電的時間可算出電容值。

[image: image252.png]VCC(Pin-)




[image: image253.png]GND(Pin+)




[image: image254.png]



如上圖所示由於在充電電壓與其充電時間成線性關係，故可由其斜率，來計算出待測電容之值。

3.3.3 相位量測法  ( MODE C+R，C/R )

當電容與電阻並聯時可使用此法量測C值，其量測線路及原理與電阻的相位量測相同 ( 請參考3.2.3 )。

3-4    電感器的測試原理

[image: image255.png]Ve BEEAR

t(time)



3.4.1    定電壓測量 ( MODE L )

[image: image256.png][ FE ER 3%

t(time)




[image: image257.png]STD

f(freq.)




[image: image258.png]DUT

f(freq.)




如上圖所示應用運算放大器 ( OPA )之反相放大原理：Vo = -V * R / XL，其中XL = ( 2(fL )乃電感所產生的電抗，f為交流定電壓的頻率，再以角加速度『( = 2(f』來代表，則可由公式：L ＝- V * R  / (( * V0 )，來計算出電感之值。

此類量測法使用100Hz、1KHz、10KHz和100KHz四種頻率之交流信，為 “ L ”測試模式。

3.4.2    相位分離法 ( MODE  L/R、L+R )

因量測電感時，雖然未並聯電阻，但會因為線阻而產生串聯一電阻的效應，此時須使用相位量測法 ( 電感串聯電阻 )之Mode 『L/R、L+R』，實施上與電阻測試的相位量測法相同。 

3-5    二極體的測試原理

3.5.1    普通二極體的測試方法 (MODE D)

二極體採用如下圖所示之順向電壓測量法，來辨別二極體的好壞，正常的矽 ( Silicon )二極體之順向電壓約為0.7V，而鍺 ( Germanium )二極體之順向電壓約為0.3V。

[image: image259.png]



二極體(Silicon)測試的程式安排如下：其中D2的1點(P極)為Pin+，2點  ( N極 )為Pin-， Mode設定為D
	Part_NO
	Act_Val
	Lc
	PIN+
	PIN-
	Tm
	StdVal
	MeaVal

	D2
	700mV
	
	1
	2
	D
	700mV
	700mV


當實際值欄裡的單位是mV，測試模式(Tm)為D，電腦會做二極體測試，也就是會在DAC Buffer 送出電流信號，測量二極體兩端之順向電壓(Vf)。

3.5.2    Zener二極體的測試方法  ( MODE  ZEN )

Zener二極體採用如下圖所示之順向電壓測量法，來辨別二極體的好壞。

[image: image260.png]DUT

f(freq.)




測試Zener反向崩潰電壓時，程式安排如下表：其中ZD1的3點 ( N極 )為Pin+：4點  ( P極 )為Pin-：Mode設定為ZEN。

	Part_NO
	Act_Val
	Lc
	PIN+
	PIN-
	Tm
	StdVal
	MeaVal

	ZD1
	5.1V
	
	3
	4
	ZEN
	5.1V
	5.1V


實際值欄裡的單位是V，測試模式為ZEN，電腦會做ZENER測試，也就是會在DAC Buffer 送出電流信號，測量ZENER反向崩潰電壓。

3-6    電晶體的測量原理 ( 三端點 ) ( MODE TR )
電晶體的測量方法如下圖從電晶體的基極 ( Base )送脈波電壓，由於電晶體工作於飽和狀態 ( Saturation Status )時集極與射極之間所測量的電壓 ( Vce )會小於0.2V以下，因此可藉之來辨別電晶體的好壞。

[image: image261.png]SWITCH
CARD

[E4 185 1 A £% (Synchronous Detector AMP)





電晶體做三端點量測時，程式安排如下：

 ( 假設電晶體為NPN type，設定C、B、E的Pin No.為1、2、3 )

	Part_No
	Act_Val
	Pin+
	Pin-
	Tm
	Std_Val
	Act_Val
	T
	G

	Q1
	200mV
	1
	3
	Tr
	200mV
	100mV
	N
	G


實際值設定值和標準值設定值為電晶體的Vce壓值。改變Scale電流，直到電晶體飽和導通 ( 測試值應低於 0.2V )。

如果電晶體為PNP type，C、B、E的Pin No.為1、2、3，則程式安排如下：
	Part_No
	Act_Val
	Lc
	Pin+
	Pin-
	Tm
	StdVal
	ActVal
	Dly
	T+
	T-
	Fg
	f
	T
	s
	G

	Q1
	200mV
	
	1
	3
	Tr
	200mV
	100mV
	0
	50
	90
	N
	0
	0
	4
	G


本機多了Auto 功能，將任三腳Key in 於pin+ 、pin-、G，按下Ait-A即可排列CBE。
3-7    光耦合晶體測試原理 ( MODE PHO ) 
3.7.1    輸入端

由於光耦合晶體的輸入端為發光二極體 ( LED )，故可應用二極體的測試原理為之，其順向電壓約為2.0V。

3.7.2    輸出端

由於光耦合晶體的輸入端為光感應電晶體 ( Photo Transistor )，所以可於輸入端加上順向電壓，由集極與射極之間的電壓 ( Vce )，來辨別光耦合晶體的好壞，該電壓 ( Vce )會小於0.3V以下。光耦合晶體的測試與NPN Type電晶體的測試模式相同，其Pin+、Pin-和G1、G2的設定如下圖；以下為程式樣本。

[image: image262.wmf]e

p

2

4

r

q

E

=


[image: image263.png]FREFOKANO(Q)
TCOS *ERG (5)



如果光耦合晶體為NPN type，Pin No.為1、2、3、4分別代表發光二極體正端、光晶體集極、發光二極體負端、光晶體射極，其程式安排如下：

	Part_No
	Act_Val
	LC
	Pin+
	Pin-
	Tm
	StdVal
	ActVal
	T
	G

	U1
	200mV
	
	1
	2
	PHO
	200mV
	100mV
	C
	G


        T(Type)的分類說明如下 ：

[image: image264.png]


[image: image265.png]FQ B

THASC F2
ICH#ED B
O Q) F
HTRE FIO
TR FIL

v TEFD
v RIS
EFWER)



[image: image266.png]


[image: image267.png]



3-8    短/斷路的測試原理 ( Open/Short Test )
3.8.1    學習短路表 ( Learning Short Pin Group Table ) 

短／斷路 (  Open/Short ) 的測試資料可由學習一個良品的電路板而得。當學習時，電腦會測量任意兩個測試點 ( Test point )之間的阻值，然後產生一個短路表 ( Short Pin Group Table )，學習時，任意兩點間的阻值小於20Ω(初使值)即被判定兩點間為短路，否則為開路。

3.8.2    短/斷路測試
短／斷路測試是根據上述短路表的資料來做測試；先做短路測試 ( Short Test )再做斷路測試 ( Open Test )，說明如下 ：

1. 斷路測試是測試在同一短路群 ( Short Pin Group )裡的每一測試點間 ( Test point )是否有斷路現象，判別斷路的基準阻值是80Ω(初使值)；也就是說任意二點間的阻值如果大於80Ω(初使值)，則被判定為斷路錯誤 ( Open Fail )。
2. 短路測試是測試任意一短路群的測試點和其他短路群的測試點之間，是否有短路現象，判別短路的基準是5Ω(初使值)；也就是說，如果任意兩點間的阻值是小於5Ω(初使值)，則被判定為短路錯誤 ( Short Fail )。
3-9    跳線的測試原理 ( MODE JP )

Jumper的量測只要測出其是否空接，其阻值非量測的目的。因其焊接程度的好壞，會有些微阻值的變化，故需作檔位的調整。

	Scale
	R值(Ω)

	1
	0~5

	2
	5~25

	3
	25~50

	4
	50以上


Scale值設定在1~4之間，如表所示：

3-10    並聯二極體測試技術 ( MODE DR )

在測試二極體兩個同相並聯，如果用二極體測試方式，缺件將無法測試。DR模式利用二極體導通時，測試兩端順向電阻，可測知二極體是否缺件，反插或翹腳。

[image: image268.png]



3-11    FET測試原理

FET的量測有3種方法：

3.11.1    Vds

量測同PHOTO(Mode用PHO)同樣有4種Mode，如圖。
[image: image269.png]



3.11.2    Rdon

圖二十八為N通道FET，若導通時，在VDS端為接近短路狀態；而在VSD端接近開路。因為當D端和S端的電流極性不同時，加在G點的極性自然不同，所以FET會有斷路和短路的狀態。

[image: image270.png]



3.11.3    Cds

用C Mode量測，Debug同C Mode。

[image: image271.png]w4

ERT R

BT B

TR

FiriE | EEE





3-12    TA Jet 技術(TAJ-TL-518含此功能)

1. 利用感應片(Sensor Pad)與待測元件上方表面緊密接觸，在感應片上裝置有同步檢波放大器(Synchronous Detector AMP.)，經過三端將反應訊號傳至開關卡(Switch Card)量測，量測後結果再經DSP運算。(圖三十七)

[image: image272.png]ERO
FERER)

BFD
8O

HARHE
T-EFRD
SHE
SR

)
BRI

HiE—1T0)
HIEHEE)

CkZ
(CHiAIR)

Crlx
CrlC

CELF

CeliTab
B

B
Al
AP

CElFL
ABFL
ChltBack
Fi2





2. 所量測者係DUT與感應片之間的感應電場 ( V/m )，其值與感應接觸面積無關，而與兩者間距平方成反比。
[image: image273.png]



3-13    EC Jet技術(ECJ) 

[image: image274.png]


電解電容極性鑑別技術，原名ECPD Technology (Electrolytic Capacitor Polarity Discriminating Technology)，簡稱EC Jet 或 ECJ，是針對實裝電路板電解電容極性及並聯電解電容漏件之判別技術。

3.13.1    極性測試原理

1. 利用第三根針施加一激發訊號 ( Trigger Signal ) ( 圖三十、三十一 )於電解電容頂端，並量測第三點與正或負端間的反應訊號 ( 圖三十二 )。

2. 利用DSP技術加以運算後，轉換成一組向量(Vectors) ( 圖三十三 )，透過DFT(Discrete Fourier Transform，離散式傅立葉變換)及FFT(Fast Fourier Transform，快速傅立葉變換)等運算方式，將量得的反應訊號由 t(time) domain ( 示波器訊號 )轉換成 f(frequency) domain ( 頻譜分析儀訊號 )的向量組。

· DSP(Digital Signal Processing)：數位訊號處理。

3. 經由Learning取得一組標準向量值，而後待測物(DUT﹍Device Under Test)所量測的值(圖三十四)再經Pattern Match ( 特徵辨識比對技術 )與原標準值比對，以決定待測物極性正確與否。

· Pattern Match的應用如：指紋辨識、偽鈔辨識、視網膜辨識等。

3.13.2    漏件測試原理

如第三根針未接觸或電容漏件時(圖三十五)，其輸出訊號經DSP運算轉換後，該向量組中某些向量值會變得極小(圖三十六)，因此可明確檢查出是否針未接觸好或漏件。

[image: image275.png]REORREQ)
EOSSED)
THEERAL)
ECIEREEE
1CD EBSED
W EBSED

2HMEBHSEER)




[image: image276.png]BHEER)
LOIREFO
BRI
[EFRIESERE)




3-14    IC Clamping Diode的測試原理 

IC Clamping Diode 的測試方法是以IC的每一支腳對該IC的VCC PIN為兩端點，或以IC的每一支腳對該IC的GND PIN為兩端點、或以IC相鄰的兩支腳為兩端點，來做電壓測試。

[image: image277.png]AL  Cill
EREW  cuU

FRABE) FI2





IC Clamping Diode 的測試方法是以IC的每一支腳對該IC的VCC PIN為兩端點，或以IC的每一支腳對該IC的GND PIN為兩端點、或以IC相鄰的兩支腳為兩端點，來做低壓功能測試。

其測試程式的產生是用自動學習的方法。在製作程式時，使用軟體IC腳位編輯 ( IC’s Pin Edit )功能，把IC的每一個腳位相對應的探針號碼鍵入，並指定那一個PIN是VCC PIN(IC+)和GND PIN(IC-)。
四、各種電子零件測試條件說明

4-1    零件量測規格
 ( 本機具備自我校準功能 )

	零件名稱
	測試規格
	測試誤差

	電阻
	0.05 ~100MΩ
	±1~5%

	電容
	1P~40mF
	±2~5%

	電感
	1uH~50H
	±2~5%

	二極體
	0.1~6V
	±1~3%

	Zener
	0~14V
	±1~3%

	
	0.1~60V(OPTION)
	±1~3%

	TR
	Vce飽和電壓
	±1~3%

	FET
	Rdon導通電阻

Vds電壓
	±5~10%

	JUMPER
	· 1 :   0 Ω < X  < 5 Ω  

· 2 :   5 Ω < X  < 25 Ω

· 3 : 25 Ω < X < 50 Ω

· 4 : 50 Ω < X              
	

	IC
	保護二極體(clamping diode)
	±1~3%

	DR
	
	50~100%

	TAJ
	
	50~100%

	R4
	四線式測試小電阻
	±1~5%

	CP
	‘+++++’缺件

 ‘-------’反極性
	


4-2    電阻量測

4.2.1    直流電阻量測

	S Scale
	Rm值變化(Ω)
	測試條件

	1
	R<2K
	V Source 150mV

	2
	50<R<20K
	“

	3
	500<R<200K
	“

	4
	5K<R<2M
	“

	5
	50K<R<20M
	“

	6
	500K<R<200M
	同步積分 V Source 100mV

	7
	5M<R
	“


註：
1、Scale 1~6 Constant V 測試。
2、Scale 7 R_10M Constant V 100mV。
3、Scale 8 R_10M Constant I 30nA。
4、R>250k，Scale >=4  Delay>2，同步積分測量。
5、Scale = 8 時，使用直流電流量測。
6、當Mode為R/C時，使用同步積分測量。
4.2.2    交流電阻量測

	Scale
	I值變化(mA)
	測試條件

	1
	10mA
	

	2
	1.5mA
	

	3
	0.15mA
	

	4
	15μA
	

	5
	2.25μA
	

	6
	0.45μA
	

	7
	60nA
	


註：

1、R//L 和R+C時：

Scale <=4使用AC 10KHz。

Scale >4使用AC 100KHz。

2、R+L 時：

使用AC 100Hz。

AC Freq >100Hz 時 SCALE =7，8無法測量。

4-3    電感量測

4.3.1    L  MODE

	Freq
	Default
	測試條件

	120Hz
	31.2h<L
	AC (Vpp 300mV)

	1020Hz
	1mH<L
	“

	10KHz
	80uH<=L<=1mH
	“

	100KHz
	L<80uH
	

	2M
	L<=30uH
	“


4.3.2    L//R  MODE

	Freq
	Default
	測試條件

	120Hz
	6.63mH<=L
	“

	1020Hz
	663uH<=l<6.63mH
	“

	10KHz
	66.3uH<=l<663uH
	“

	100KHz
	L<66.3uH
	“


4.3.3    L+R  MODE

	Freq
	Default
	測試條件

	120Hz
	159H<L
	“

	1020Hz
	15.9H<L<=159H
	“

	10KHz
	159mH<L<=15.9H
	“

	100KHz
	L<=159mH
	“


4-4    電容量測
4.4.1    C  Mode

	Freq
	Default
	測試條件

	120Hz
	5uF<C
	

	1020Hz
	2nF<=C<=5uF
	

	10KHz
	C<2nF
	

	100KHz
	C<500p
	

	2M
	C<100p
	


4.4.2    C+R  Mode

	Freq
	Default
	測試條件

	120Hz
	31uF<C
	

	1020Hz
	3.1uF<C<31uF
	

	10KHz
	0.31uF<c<3.1uF
	

	100KHz
	C<=0.31uF
	


4.4.3    C//R Mode


	Freq
	Default
	測試條件

	120Hz
	680pF<C
	“

	1020Hz
	68pF<=C<680p
	“

	10KHz
	6.8pF<=C<68pF
	“

	100KHz
	C<6.8pF
	“


	Scale
	Test Current

	1
	0.2mA

	2
	0.4mA

	3
	0.8mA

	4
	1.6mA

	5
	3.2mA

	6
	6.4mA

	7
	10mA

	8
	15mA


4-5    IC量測

直流電流量測最大電壓14V

4-6    ZEN量測
直流電流量測最大電壓14V

	Scale
	Test Current

	1
	0.2mA

	2
	0.4mA

	3
	0.8mA

	4
	1.6mA

	5
	3.2mA

	6
	6.4mA

	7
	10mA

	8
	15mA


4-7    TR量測
直流電流量測Vce飽和電壓
	Scale
	Test Current

	1
	80uA

	2
	160uA

	3
	320uA

	4
	640uA

	5
	1.28mA

	6
	2.56mA

	7
	5.12mA

	8
	10mA


五、ICT無法測試元件
目前ICT仍有些電路盲點無法有效測試，但有些並聯電路仍可用測試總量的方式來檢測 , 如下表所示 :

	電路結構
	無法測試元件
	說        明

	[image: image201.emf]C1


C2




C1 C2


	C2
	數個電容器並聯，量到的電容值是所有電容值的和 . 小電容與大電容並聯時，小電容無法量測

	[image: image202.emf]R1


R2




R1

R2


	R1
	當R1>>R2時，只可測R2

	[image: image203.emf]R1


L1










R1

L1


	R1
	當電感很小時，且R1>>L1時 , R1無法測試

	[image: image204.emf]D1








R1




D1



R1


	D1
	二極體測試應用D Mode量測，為了保證正確的量測，應該把A、B點對調幾次 ( 按「F8」 )來量測，若其值不穩定，則應加長延遲時間，直到每次對調A、B點第一次就可量到正確的值為止

	[image: image205.emf]D1








L1










D1



L1


	L1
	二極體與小電阻並聯，電阻若小於50歐姆,二極體將無法測量

	[image: image206.emf]D1








D2








R1




D1



D2



R1


	R1
	當電阻大於4M時，由於D或IC的旁路影響正反向都受到牽制，只有一顆二極體可以測試。


六、程式DEBUG常用技巧

本章編寫於測試程式編輯手冊的最後一章，目的是希望使用者在看這章前先能熟悉之前各章的內容；本章將針對DEBUG作業的目的及內容作講解。

6-1     DEBUG作業的意義及目的

DEBUG作業的目的在於最佳化各個測試項目的測試程式，使之有最理想的：

· 準確度(accuracy.)
· 穩定性(stability.)
· 檢出率(first pass yield rate.)
· 涵蓋率(coverage rate.)
· 測試時間(cycle time.)
以上五個要素不但攸關一個測試程式的測試品質，而且甚至常常彼此相互(消長)影響，在製作一個測試程式的過程有時會遇到五個要素無法兼顧的窘境，此時宜根據實際情況需要來考量五個要素的取捨(trade off.)！
6-2     DEBUG作業的內容及項目

	DEBUG作業做些什麼？

	作 業 內 容
	註    解

	選擇量測模式(TEST MODE)
	參考本手冊第2-13頁(測試模式TM)

	調整量測檔位(Scale)
	參考本手冊第2-14頁(測試模式S)

	調整高低點位置
	按下F8可交換高低Pin

	找出有效的隔離點
	可先由機器自動找尋，後再由人工找尋設定

	設定合理的誤差上下限
	依各規定設置，特殊情況依實際情形調整

	設定STD值
	依實際情形調整

	設定Delay Time
	依實際情形設定，過多的非必要Delay Time會加長整個測試程式時間；一般電容及電感量測最好少使用

	設定OFFSET值
	手動運算後扣除或按Ctrl+F10自動扣除

	取得待測電路的通斷路O/S
	可由機器自動讀取(Learn)或手動編輯

	設定適當的量測條件
	．Break After O/S

．Presser

．Retry

．Repeat

．AVG
	．Test Type

．OS Delay

．Password

．Fixture Delay

	將測試程式逐步檢查及反覆測試，檢查冶具功能是否完善
	可以同一片待測板重複測試多次後，檢視其測試結果是否一致(不應有太大的出入！)


注意:

· 唯有經過DEBUG後的測試程式才能有效地檢測待測電路板！

附錄

附錄A：「在線測試儀」成品品保程序

一、目的：為了確保本產品「在線測試儀」之整機成品的品質，訂立本測試程序書以供品保部門遵循之。

二、範圍：凡本公司之產品「在線測試儀」之整機成品的品保檢驗皆屬之·

三、職責：品保部

四、檢驗程序：

4-1    檢驗前準備：整台「在線測試儀」組裝完成。

4-2    執行【一般檢驗】，參照附表1：【「在線測試儀」成品測試報告(p1/3) (QR-10-02-03) 】之PART1。
4-3    執行【焊接/鎖接連線檢驗】，參照附表1：【「在線測試儀」成品測試報告(p1/3) (QR-10-02-03) 】之PART2。

4-4    執行【各單元間連接檢驗】，參照附表1：【「在線測試儀」成品測試報告(P1/3) (QR-10-02-03) 】之PART3。

4-5    執行【壓床動作檢驗】，參照附表2：【「在線測試儀」成品測試報告(P2/3) (QR-10-02-04) 】之PART4。

4-6    執行【電腦及軟體檢驗】，參照附表2：【「在線測試儀」成品測試報告(p2/3) (QR-10-02-04) 】之PART5。

4-7    執行【測試硬體及功能檢驗】，參照附表3：【「在線測試儀」成品測試報告(p3/3) (QR-10-02-04) 】之PART6。

五、參考文獻：

5-1    附表1：「在線測試儀」成品測試報告(p1/3) (QR-10-02-03) 。

5-2    附表2：「在線測試儀」成品測試報告(p2/3) (QR-10-02-04) 。

5-3    附表3：「在線測試儀」成品測試報告(p3/3) (QR-10-02-04) 。

附表1：「在線測試儀」成品測試報告(P1/3)

編號 ：                  


    檢驗日期 ：    年    月    日

	PART 1：一般檢驗
	檢 驗 結 果

	項次
	檢      驗      項      目
	合格
	不合格

	1
	整機外觀是否干凈整潔且無刮傷
	
	

	2
	整機絲印及烤漆顏色是否一致
	
	

	3
	整機各螺絲鎖固是否正常是否加防滑墊片
	
	

	4
	整機PCB板各連接牛角及外觀是否正常
	
	

	5
	整機外殼與各PCB板接地是否正常
	
	

	6
	機構各活動門是否有加防振膠墊
	
	

	7
	AC電源設定是否正確(110V/220V)
	
	

	PART 2：焊接/鎖接連線檢驗

	1
	各連接端子是否全部加錫防脫
	
	

	2
	電源板與母板連線是否正常
	
	

	3
	電源板與壓床控制卡連線是否正常
	
	

	4
	喇叭及印表機各連線是否正常
	
	

	PART 3：各單元間連接檢驗

	1
	整機各連接處配合度是否良好
	
	

	2
	量測板及開關板插拔是否順暢不費力
	
	

	3
	I/O Card是否固定牢靠(於電腦內插槽)
	
	

	4
	I/O Card與量測板排線連接是否正常(50p)
	
	

	5
	I/O Card與壓床控制卡連接排線是否正常
	
	


	核准：
	
	檢驗：
	


QR-10-02-03
附表2 ： 「在線測試儀」成品測試報告(P2/3)

編號：                  




檢驗日期：    年    月    日

	PART4：壓床動作檢驗
	檢 驗 結 果

	項次
	檢      驗      項      目
	合格
	不合格

	1
	壓床的工作氣壓是否調整正常(0.4-0.6MPa)
	
	

	2
	壓床各氣路接頭是否密封無漏氣
	
	

	3
	壓床各按鍵開關功能測試是否正常
	
	

	4
	壓床升降之速度是否調節恰當
	
	

	5
	壓床升降是否平順、無噪音、無抖動
	
	

	6
	壓床升降之上下緩沖是否調整恰當
	
	

	7
	壓床蜂巢板水平是否調整OK
	
	

	9
	壓床上下限設定是否有作用
	
	

	 10
	壓床紅外線保護功能是否正常
	
	

	PART5：電腦及軟體檢驗

	1
	電腦、顯示器、鍵盤及滑鼠是否配備齊全
	
	

	2
	電腦軟硬件是否工作正常
	
	

	3
	印表機及其它配件驅動程式是否安裝正常
	
	

	4
	ICT系統程式及轉換程式是否安裝正常
	
	

	5
	系統程式主目錄及各子目錄是否齊全
	
	

	6
	ICT系統程式各MENU是否操作正常
	
	

	7
	系統備份資料是否安裝齊全
	
	

	8
	電腦出廠前是否掃毒
	
	


	核准：
	
	檢驗：
	


QR-10-02-04

附表3 ： 「在線測試儀」成品測試報告(P3/3)

編號：                  




檢驗日期：    年    月    日

	PART6：測試硬體及功能檢驗
	檢 驗 結 果

	項次
	檢      驗      項      目
	合格
	不合格

	1
	I/O卡硬件自檢及功能檢測是否正常
	
	

	2
	量測板開機自檢是否正常
	
	

	3
	開關板自檢是否正常
	
	

	4
	開關板相鄰點之間的電阻電容值是否正常(R-C.ICT)
	
	

	5
	開關板各點的通斷是否測試正常(O/S.ICT)
	
	

	6
	微阻(四線式)測試是否正常(R4.ICT)
	
	

	7
	標準板上各標準件測試是否正常(STD.ICT)
	
	

	8
	隔離效果(Guarding)測試是否正常
	
	

	9
	兩端TA Jet測試功能是否正常(TAJ.ICT)
	
	

	10
	三端TA Jet測試功能是否正常(TAJ.ICT)
	
	

	11
	EC Jet(電解電容極性偵測)測試功能是否正常(ECJ.ICT)
	
	

	12
	整機測試速度(即測試時間)是否正常
	
	

	13
	Pin Find(找點)功能是否正常
	
	

	14
	印表機之列印功能是否正常
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	核准：
	
	檢驗：
	


QR-10-02-04




















































圖三十一





圖十九








圖十七





圖二十








圖二十六





























































































































圖二十五








圖二十四





圖二十三



























































G1:4


G2:3




























































































普通二極體測量法





























� EMBED Equation.3  ���














� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





IDUT = -IREF





Vi/RDUT = -Vo/RREF





RDUT = -(Vi*RREF)/Vo
























































































































































圖二十九

















3



























































2
























































1





IREF = - IDUT





Vi/RREF = -Vo/RDUT





RDUT = -(Vi*RREF)/Vo














圖二十二








電晶體測量法





Zener二極體測量法





圖十

















� EMBED Equation.3  ���



















































































基座載板規格




































































































































































四線式測量法





二線式測量法





� EMBED Equation.3  ���





圖三十七




















圖三十五





� EMBED Equation.3  ���





圖九





Q(電荷) = C ‧ V





Q = I ‧ t





C = (I ‧ t) / V


		


※ t為時間係數


























圖十三





圖十四





圖三十六





圖三十四





圖十二

















圖十一








圖三十三








圖三十二





圖十八





圖二十八





� EMBED Equation.3  ���





定電壓測量法





定電流測量法

















圖三十














PAGE  
1-23
[image: image278.png]BRERY
~ OFEE s
© MSCHER _
N/
IW i [ NA

D MO MEEEAR: [ WA

maEEs: [ WA

o AHE [ WA

[ A IRHaMEL: [ NA

E i I0KHzMRR 0 [ NA

T ICORE MR [ WA

[ha 2 2ME: [ NA




TL-518 User Maunal


_1079419539.unknown

_1079961239.unknown

_1090415742.psd

_1102252289.unknown

_1079850982.unknown

_1079367409.unknown

_1079367727.unknown

_1079367274.unknown

